УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, тел. (4932) 59-45-33

_______________№_________

Утверждено:

| Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 10" | ____________________ ________________ Ф.И.О. подпись М.П. |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Категория. Товары.

Предмет контракта (гражданско-правового договора).

Поставка стационарного цветного цифрового ультразвукового сканера,

в количестве 1 ед.

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | КОНКУРС | 3 |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1 | Приглашение к участию в конкурсе | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2 | Общие условия проведения конкурса | 4 |
| РАЗДЕЛ I.3 | Информационная карта конкурса | 21 |
| РАЗДЕЛ I.4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа | 30 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНого КОНТРАКТа (Гражданско-правового договора) | 57 |
| ЧАСТЬ III | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 63 |
|  | Приложение | 78 |

Часть I

- КОНКУРС

  - ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В  КОНКУРСЕ

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт), одновременно с извещением о проведении открытого конкурса.

Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, соответствует конкурсной документации, представляемой в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего конкурса.

На официальном сайте будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения конкурсной документации, в случае возникновения таковых.

Все изменения конкурсной документации будут направляться заказными письмами всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, скачавшие комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение конкурсной документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений конкурсной документации. Управление муниципального заказа, как уполномоченное администрацией города структурное подразделение на размещение заказов для муниципальных нужд города Иванова, не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений в конкурсную документацию.

  - Общие условия проведения конкурса

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Законодательное регулирование

- Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом               от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд».

- 1.2. Заказчик, уполномоченный орган

- Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс для заказчика, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

- 1.3. Предмет конкурса. Место и сроки поставки товаров

- 1.3.1. Уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товаров, информация о которых содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II), а также в технической части конкурсной документации (Часть ІІІ).

- 1.3.2. Победивший участник конкурса должен будет поставить товары, входящие в предмет муниципального контракта, в течение периода, указанного в Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе.

- 1.3.3. Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей настоящей конкурсной документации.

- 1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота)

- Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам конкурса.

- 1.5. Источник финансирования и порядок оплаты

- 1.5.1. Финансирование муниципального контракта на поставку товаров, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источников, указанных в Информационной карте конкурса.

- 1.5.2. Форма, срок и порядок оплаты за поставленные товары определяются в проекте муниципального контракта, приведенном в конкурсной документации, и указаны в Информационной карте конкурса.

- 1.6. Условия исполнения обязательств по муниципальному контракту

- 1.6.1. Условия исполнения обязательств по муниципальному контракту указаны в Информационной карте конкурса и проекте муниципального контракта.

- 1.7. Требования к участникам размещения заказа

- 1.7.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

- 1.7.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

- а) требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом конкурса;

- б) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа  – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- в) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- г) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

- 1.7.3. При размещении заказа путем проведения конкурса, уполномоченный орган вправе установить дополнительные требования к участникам размещения заказа, которые указаны в Информационной карте конкурса.

- 1.8. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

- Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе. Уполномоченный орган не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

- 1.9. Преимущества

- В случае если уполномоченный орган установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса.

1.10. Преференции в отношении цены контракта для товаров российского происхождения и условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств.

Информация о возможности предоставления преференции указана в Информационной карте  конкурса.

1.10.1. Перечень товаров, происходящих из иностранных государств на которые распространяются условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств определен приказом Минэкономразвития РФ от 12.03.2012 г. № 120.

1.10.2. При размещении заказов на поставки товаров для нужд заказчиков путем проведения конкурса участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского и (или) белорусского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов в порядке, предусмотренном пунктом 1.10.3

1.10.3. При размещении заказов на поставки товаров для нужд заказчиков путем проведения конкурса оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые содержат предложения о поставке товаров, указанных в пункте 1 приказа Минэкономразвития РФ от 12.03.2012 г. № 120, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, происходящих из Республики Беларусь, по критерию "цена контракта" производятся с применением к цене контракта, предложенной в указанных заявках, повышающего 15-процентного коэффициента.

Контракт заключается по цене, предложенной участником конкурса в заявке на участие в конкурсе. В случае, если несколькими участниками конкурса представлены одинаковые условия исполнения контракта с учетом предоставления преференции, контракт заключается с участником конкурса, имеющим правом на предоставление преференции.

В случае, если среди участников конкурса, предложивших лучшие условия исполнения контракта, право на предоставление преференции имеют несколько участников конкурса, предложивших одинаковые условия исполнения контракта, контракт заключается с участником конкурса, заявка которого на участие в конкурсе поступила ранее других заявок.

1.10.4. При размещении заказов на поставки товаров для нужд заказчиков путем проведения конкурса порядок, установленный пунктом 1.10.3, не применяется в случаях, если:

а) в рамках одного конкурса предполагается поставка товаров, только часть из которых включена в перечень товаров, указанных в пункте 1 приказа Минэкономразвития РФ от 12.03.2012 г. № 120;

б) конкурс признан несостоявшимся и заказчик размещает заказ у единственного поставщика;

в) в заявках на участие в конкурсе не содержится предложений о поставке товаров российского и (или) белорусского происхождения, указанных в пункте 1 приказа Минэкономразвития РФ от 12.03.2012 г. № 120;

г) в заявках на участие в конкурсе не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, указанных в пункте 1 приказа Минэкономразвития РФ от 12.03.2012 г. № 120;

д) в рамках одного конкурса предполагается поставка товаров, указанных в пункте 1 приказа Минэкономразвития РФ от 12.03.2012 г. № 120, и участник конкурса, признанный победителем, в своей заявке предлагает к поставке товары российского и (или) белорусского и иностранного происхождения.

1.10.5. В случае, если в заявке на участие в конкурсе участника размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в конкурсе такой участник не допускается комиссией к участию в конкурсе;

1.10.6. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в конкурсе, несет участник размещения заказа.

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

    - Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также  дополнения, выпускаемые в соответствии с разделом 2.3 настоящей Инструкции

| Часть I | Конкурс |
| --- | --- |
| Раздел I.1 | Приглашение к участию в конкурсе |
| Раздел I.2 | Общие условия проведения конкурсов |
| Раздел I.3 | Информационная карта конкурса |
| Раздел I.4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа |
| Часть II | Проект муниципального контракта (гражданско-правового договора) |
| Часть III | Техническая часть |
|  | Приложение |

    - Конкурсная документация представляется в электронном виде. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом официальной печатной конкурсной документации и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа неофициально.

    - Участник размещения заказа обязан изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление недостоверных сведений или подача заявки, в основном не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

  - Разъяснение положений конкурсной документации

    - При проведении конкурса какие-либо переговоры уполномоченного органа или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Уполномоченный орган может давать разъяснения положений конкурсной документации.

    - Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации в соответствии с Формой, приведенной в  разделе 1.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа». В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию

    - Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

    - В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в извещение и  конкурсную документацию такие изменения размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

    - При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее двадцати дней.

  - Отказ от проведения конкурса

    - Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается уполномоченным органом в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

    - В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченным органом конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

    - В случае если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, уполномоченный орган возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Форма заявки на участие в конкурсе

3.1.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с требованиями содержащимися в Информационной карте конкурса.

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между уполномоченным органом и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом точным переводом на русский язык.

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа, в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

3.4. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа

3.4.1. Документом, подтверждающим полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица является копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель).

3.4.2. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

3.5. Цена и валюта конкурсной заявки

3.5.1. Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, не может превышать начальной (максимальной) цены контракта, указанной в Информационной карте конкурса. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, данная заявка отклоняется конкурсной комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

    - Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями технической части конкурсной документации (часть III) и предоставляет предложение по форме № 4, приведенной в разделе 1.4.

3.5.3. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену контракта, представленную участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.5.4. Валютой, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с поставщиками, является российский рубль.

  - Требования к описанию поставляемого товара.

Описание поставляемого товара производится  по форме № 5, приведенной в разделе 1.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

  - Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

3.7.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.7.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двоякого толкования.

3.7.3. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Все документы (копии документов) должны иметь четкую печать текста.

3.7.4. Все листы заявки на участие в конкурсе (тома заявки на участие в конкурсе) должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе (том заявки на участие в конкурсе) должна содержать опись входящих в её состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе (тома заявки на участие в конкурсе), поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе (тома заявки на участие в конкурсе) документов и сведений.

3.7.5. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.7.6. Заявка на участие в конкурсе, поданная участником размещения заказа, в письменной форме, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса.

3.7.8. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

3.7.9. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

    - Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса.

    - Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

    - Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана пришедшей с опозданием (пункт 4.4. настоящего раздела).

4.1.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу уполномоченного органа.

4.1.5. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, уполномоченным органом выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе.

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

    - Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 3.7.настоящего раздела, направляются участниками размещения заказа не позднее окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.

    - Участникам размещения заказа, подавшим заявки, уполномоченный орган обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

    - В том случае, если  конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном в Информационной карте конкурса, такие конверты с заявками не принимаются уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта  уполномоченным органом по почте соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть подготовлены и запечатаны в соответствии с пунктами 3.7 и 4.1 настоящего раздела, конверт с комплектом документов – маркирован «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № (необходимо указать порядковый номер заявки при регистрации)» и отправлен (доставлен) адресату до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в конкурсе, направляет в уполномоченный орган письмо об отзыве заявки. К письму необходимо приложить копию расписки, выданной уполномоченным органом участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе, при регистрации заявки на участие в конкурсе. Возврат отозванной заявки осуществляется уполномоченным органом участнику размещения заказа, отзывающему заявку, в течение одного дня после получения соответствующего уведомления.

    - Участник размещения заказа  оформляет  письмо об отзыве (изменении) заявки на участие в конкурсе в соответствии с Формой, приведенной в  разделе 1.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе уполномоченным органом конверты с заявками вскрываются в случае, если на конверте не указаны: почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются уполномоченным органом в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока  проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием муниципального контракта или принятием решения об отмене конкурса.

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

4.6.1. Если требуется в Информационной карте конкурса, участники размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе предоставляют обеспечение заявки в размере, выраженном  в рублях и указанном в Информационной карте конкурса.

4.6.2. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

- а) в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства;

б) денежные средства считаются внесенными при поступлении их на счет, который указан в Информационной карте конкурса.

в) платежное поручение (копия платежного поручения), подтверждающее внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, должно быть представлено в составе заявки на участие в конкурсе.

4.6.3. Участник размещения заказа, заявка которого не будет сопровождаться указанным документом, не будет допущен к участию в конкурсе в соответствии с пунктом 5.3.7 настоящего раздела.

4.6.4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого конкурса;

б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений п. 4.3 настоящего раздела;

в) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или акта, подписываемого в соответствии с пунктом 4.4 настоящего раздела, участникам размещения заказа, заявки которых были получены после окончания приема конвертов с заявками;

г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участникам размещения заказа, не допущенным к участию в конкурсе;

д) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса;

е) участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса;

ж) победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

4.6.5. Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

а) уклонения победителя конкурса от заключения муниципального контракта;

б) уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения муниципального контракта в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения муниципального контракта.

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

И РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

    - Публично в день, во время и в месте, указанных в Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

    - В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1 настоящего раздела, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили уполномоченному органу до времени вскрытия конвертов. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов.

    - Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Журнале регистрации представителей участников размещения заказа.

    - Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола.

    - Уполномоченный орган осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия таких конвертов. При этом такой участник размещения заказа должен до начала процедуры вскрытия конвертов известить конкурсную комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

  - Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

    - При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе разъяснения положений заявок на участие в конкурсе и изменения заявок на участие в конкурсе не допускаются.

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

    - Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.7 настоящего раздела.

    - Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Отвечающей формальным требованиям признается заявка на участие в конкурсе, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям конкурсной документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются те:

- а)	которые любым существенным образом оказывают влияние на объем или качество поставляемых товаров;

- б)	которые любым существенным образом ограничивают права заказчика, или обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту, предусмотренные в конкурсной документации.

    - Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо участника конкурса, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно пункту 6.2.1 настоящего раздела.

    - Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

    - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа (о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);

-  об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

    - Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:

а) не предоставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, на поставку которых размещается заказ;

б) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.7 настоящего раздела;

в) наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, если конкурсной документацией установлено такое требование;

г) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе:

- наличие в такой заявке предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота);

- заявка не соответствует требованиям к оформлению, установленным в конкурсной документации, и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации;

- заявка, не подписана и не скреплена печатью должным образом;

- денежные средства в качестве обеспечения заявки внесены не в полном объеме, 
установленном конкурсной документацией.

5.3.8. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктами 1.7.2 и 3.3 настоящего раздела, (установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и наличия решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявок на участие в конкурсе, а также если у участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника), уполномоченный орган, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

5.3.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе или признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

5.3.10. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.3.11 настоящего раздела, обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом муниципальный контракт заключается с учетом части 7 настоящего раздела на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

5.3.11. В процессе рассмотрений заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

5.3.12. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях, не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА

6.1. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1.1.Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

6.1.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.3.11 настоящего раздела.

6.1.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

6.1.4. В случае если в Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе, конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

6.1.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе  конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

- 6.1.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявке которого присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

- 6.1.7. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок не подлежит раскрытию участникам конкурса или любым иным лицам до того, как будет объявлен победитель конкурса.

6.2.	Порядок принятия решения о присуждении права заключить контракт

6.2.1. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

6.2.2. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся  в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. Победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоен первый номер.

6.3.	Объявление результатов конкурса

- 6.3.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

  - 6.3.2. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Срок заключения муниципального контракта

7.1.1. Муниципальный контракт между победителем конкурса и заказчиком должен быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса.

7.1.2. В случае если муниципальный заказчик не получает муниципальный контракт, подписанный победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, в срок, установленный согласно п. 7.1.1. настоящего раздела, такой победитель или участник будет считаться уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с  участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке  которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника конкурса  от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

7.1.3. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта до даты заключения муниципального контракта, установленной согласно п. 7.1.1, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.1.4. Сведения о победителе конкурса или участнике конкурса, уклонившемся от заключения муниципального контракта, а также о поставщике, с которым муниципальный контракт расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, направляются заказчиком для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

7.1.5. В случае, если заказчик отказался от заключения контракта с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

7.1.6. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в реестр муниципальных контрактов.

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

7.2.1. Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в размере, указанном в Информационной карте конкурса.

7.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или перечисления в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно с учетом требований, установленных в Информационной карте конкурса.

7.2.2.1. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии.

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником конкурса, с которым заключается контракт, в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Безотзывная банковская гарантия предоставляется банком, иным кредитным учреждением – гарантом в соответствии с параграфом 6 «Банковская гарантия» главы 23 «Обеспечение исполнения обязательств» Гражданского кодекса Российской Федерации). Осуществление банковских операций – выдача банковской гарантии производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России (статья 13 Федерального Закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). Надлежащим образом заверенная копия указанной лицензии является обязательным приложением к безотзывной банковской гарантии.

Требования к содержанию безотзывной банковской гарантии:

а) безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол как основание для заключения контракта;

б) указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии;

в) срок действия безотзывной банковской гарантии должен покрывать срок действия контракта с учетом гарантийного срока.

г) в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту.

7.2.2.2. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде передачи заказчику в залог денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств в размере, указанном в Информационной карте конкурса, на счет, указанный в Информационной карте конкурса.

Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

Денежные средства возвращаются поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту после получения заказчиком соответствующего письменного требования от поставщика.

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный поставщиком в этом письменном требовании.

7.2.2.3. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, в виде договора поручительства, поручитель и договор поручительства должны соответствовать требованиям, установленным к ним действующим законодательством Российской Федерации.

Поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя вышеуказанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

Вместе с договором поручительства до заключения муниципального контракта победителем  или участником конкурса, с которым заключается контракт, должны быть представлены следующие документы:

- соответствующие копии бухгалтерской отчетности поручителя, представленные в налоговый орган в установленном порядке,

- документы в отношении поручителя, подтверждающие его полномочия (указанные в подпунктах «в» и «д» пункта 1 части 3 статьи 25 Федерального закона 94-ФЗ).

Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.

7.2.3. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено обеспечение исполнения муниципального контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.4. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в пункте 7.1.1, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.2.5. Сведения о победителе конкурса или участнике конкурса, с которым заключается контракт, уклонившемся от заключения муниципального контракта, а также о поставщике, с которым муниципальный контракт расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением им условий муниципального контракта, направляются заказчиком для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

  - Права и обязанности победителя конкурса

7.3.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации, с учетом положений пункта 7.4.3 настоящего раздела. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик, если в конкурсной документации не предусмотрено иное, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

7.3.2. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается контракт, в срок, предусмотренный пунктом 7.1 настоящего раздела, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 6.3.1 настоящего раздела, а также не предоставил обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.3.3. Участник конкурса, которому заказчик в соответствии с пунктом 7.4.3 настоящего раздела направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

  - Права и обязанности заказчика

7.4.1. Заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником конкурса, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

а) проведения ликвидации участника конкурса – юридического лица и решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела;

г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

д) наличия  у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4.2. В том случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.3.2 настоящего раздела, заказчик вправе обратиться в суд с иском  требования о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

7.4.3. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается  в порядке, установленном пунктом 5.3 настоящего раздела. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан передать единственному участнику конкурса, подавшему заявку, проект муниципального контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.3.1 настоящего раздела. При этом муниципальный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Муниципальный контракт  может быть заключен не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

8.1. Решение конкурсной комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в конкурсе либо решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано таким участником.

8.2. Допуск конкурсной комиссией к участию в конкурсе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.3.7 настоящего раздела не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

8.3. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в судебном порядке.

8.4. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а также протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае признания конкурса несостоявшимся. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала соответственно вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим заявку на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, Конкурсной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

8.5. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

8.6. Участник размещения заказа вправе подать жалобу в письменной форме на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии при размещении заказа на поставки товаров для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный на осуществления контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления.

8.7. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 8.6 настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, уполномоченному органу, конкурсной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

- РАЗДЕЛ I.3.

- Информационная карта конкурса

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения конкурсов» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2. | Наименование заказчика, контактная информация | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 10". Место нахождения, почтовый адрес: 153002, г. Иваново, ул. 8 Марта, д.16. Номер контактного телефона: (4932) 32-42-06. Адрес электронной почты: cardiofag@yandex.ru |
| 2 | Пункт 1.2. | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа. Место нахождения, почтовый адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 504. Номер контактного телефона/факса: (4932) 59-46-07. Адрес электронной почты: mz-kon@ivgoradm.ru. Ответственный исполнитель: Гамиловская Анна Сергеевна |
| 3 | Пункт 1.3.1. | Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс на право заключения гражданско-правового договора на поставку стационарного цветного цифрового ультразвукового сканера, в количестве 1 ед. Технические характеристики указаны в части III «Техническая часть» конкурсной документации |
| 4 | Пункт 1.6.1 | Условия поставки товара | В соответствии с проектом гражданско-правового договора и частью III «Техническая часть» конкурсной документации |
| 5 | Пункт 1.3.2. | Место и срок поставки товара | Место поставки товара: 153002, г. Иваново ул. 8 Марта, д.16. Сроки (периоды) поставки товара (включая ввод товара в эксплуатацию): максимальный срок поставки товара – 45 календарных дней с момента заключения гражданско-правового договора; минимальный срок поставки товара – 30 календарных дней с момента заключения гражданско-правового договора. Датой поставки товара будет являться дата ввода товара в эксплуатацию и обучения сотрудников МБУЗ "Городская поликлиника № 10" работе на оборудовании, что должно быть подтверждено актом приема-передачи оборудования и актом ввода в эксплуатацию |
| 6 | Пункт 1.4. | Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора | 2 500 000,00 руб. |
|  |  | Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора | Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора указано в части III «Техническая часть» конкурсной документации |
|  |  | Сведения о валюте, используемой для формирования и расчетов с поставщиками | российский рубль |
|  |  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного гражданско-правового договора | Не предусмотрен |
| 7 | Пункт 1.5.1. | Источник финансирования | Бюджет города Иванова (субвенции из областного бюджета) |
|  | Пункт 1.5.2. | Форма, сроки и порядок оплаты | Безналичный расчет. Оплата производится по факту поставки оборудования, его монтажа, проведения пуско-наладочных работ, ввода в эксплуатацию, демонстрации работы оборудования и проведения инструктажа специалистов, что должно быть подтверждено актом приема-передачи оборудования и актом ввода в эксплуатацию. Оплата производится в течение 90 рабочих дней после предоставления заказчику следующих документов: а) счета на поставленный товар, счета-фактуры; б) товарно-транспортной накладной с отметкой заказчика о приемке товара; в) акта приема-передачи оборудования; г) акта ввода в эксплуатацию. |
| 8 | Пункт 3.5.3 | Порядок формирования цены гражданско-правового договора | Цена гражданско-правового договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением гражданско-правового договора на поставку товара для нужд бюджетного учреждения, в т. ч. стоимость товара, расходы на перевозку, расходы по сертификации, уплату таможенных пошлин, налоги (в т. ч. НДС), сборы, ввод оборудования в эксплуатацию и обучение сотрудников, а также другие обязательные платежи. Цена гражданско-правового договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Цена гражданско-правового договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором условий исполнения договора. |
| 9 | Пункт 1.6.3. | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |
| 10 | Пункт 1.9 | Преимущества | Не установлены |
| 11 | Пункт 3.3.1 | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы: 1. Опись документов (Форма № 1). 2. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4. Предложение о цене гражданско-правового договора (Форма № 4). 5. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара (Форма № 5). 6. Предложение о сроках (периодах) поставки товара (Форма № 6). 7. Полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. 8. Документы, подтверждающие внесение денежных средств участником размещения заказа в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение или копия такого поручения). 9. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (юридического лица): - документ (копия документа), подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица; - доверенность, оформленная должным образом и свидетельствующая о том, что лицо, подписавшее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа (форма № 7) или нотариально заверенная копия такой доверенности – при необходимости. Порядок подтверждения полномочий лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа указан в пункте 3.4 раздела I.2 «Общие условия проведения конкурса» настоящей конкурсной документации. 10. Копии учредительных документов - для юридических лиц. 11. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товара, являющегося предметом гражданско-правового договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения гражданско-правового договора являются крупной сделкой. 12. Документы, которые сочтут уместным представить участники размещения заказа в подтверждение своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: - документы о том, что против участника размещения заказа не проводится процесс ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства; о том, что деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - копии регистрационных документов; - прочие документы. К заявке следует приложить форму № 5 на магнитном носителе (диск) в формате Word или Excel |
| 13 | Пункт 3.6 | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе подается участником размещения заказа в письменной форме в запечатанном конверте, маркированном согласно приложению к настоящей конкурсной документации. Заявка оформляется следующим образом: 1. Участник размещения заказа должен подготовить заявку на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 12 настоящей Информационной карты. 2. Все листы заявки (тома заявки) на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка (том заявки) на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. |
| 14 | Пункт 4.1.1. | Срок подачи заявок на участие в конкурсе | Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 24.03.2012. Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 23.04.2012 14 час. 00 мин. Примечание. В связи с установлением пропускного режима, в здании, где осуществляется прием заявок, Участникам размещения заказа для подачи заявок на участие в открытом конкурсе, рекомендуется прибыть в место подачи заявок, указанное в Извещении о проведении открытого конкурса и настоящей конкурсной документации, не менее чем за 15 минут до окончания срока подачи заявок. Пропуск в здание осуществляется с 8.40 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 при наличии паспорта. При несоблюдении участником размещения заказа данного условия, Уполномоченный орган не несет ответственности за невозможность подачи заявки таким участником |
|  | Пункт 2.2.2 | Даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации | Дата начала предоставления разъяснений: 23.03.2012. Дата окончания предоставления разъяснений: 17.04.2012. |
|  | Пункт 4.1.2. | Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес) | Заявки на участие в конкурсе принимаются ежедневно кроме субботы и воскресенья по адресу: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 504 с 8 час. 40 мин. до 12 час.00 мин. и с 13 час.00 мин. до 16 час.00 мин. |
| 15 | Пункт 5.1.1. | Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 23.04.2012 в 14 час. 00 мин. Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 220 |
| 16 | Пункт 4.6.1 | Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе | 5 % начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора |
| 17 | Пункт 4.6.2 | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе | Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова (Администрация города Иванова) ИНН 3728012487 КПП 370201001 р/с 40302810000005000036 БИК 042406001 Показатель статуса 08 КБК 30300000000000000180 ОКАТО 24401000000 ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской обл. г. Иваново В назначении платежа в тексте указать: КБК 30300000000000000180, л/счет № 007992720. В платежном поручении необходимо указать номер конкурса (конкурс № 16). Примечание: На основании положений Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в связи с тем, что заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участнику размещения заказа, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе допускается только участником размещения заказа. |
| 18 | Пункт 6.1.3. | Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе | Оценка заявок осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд». Критерии оценки; Значимость критерия. 1. Цена гражданско-правового договора; Ka; 35 %. 2. Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара; Kb; 20 %. 3. сроки (периоды) поставки товара; Kf; 45%. 1. Рейтинг заявки по критерию «Цена гражданско-правового договора» определяется по формуле: Rai=Amax−AiAmax×100×Кa Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Amax – начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора, установленная в конкурсной документации; Ai – предложение i-го участника конкурса по цене гражданско-правового договора; Ka – значимость критерия «Цена гражданско-правового договора». 2. Рейтинг заявки по критерию «Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара» определяется по формуле: Rbi=Bi×Kb Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Вi- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по показателю «Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара»; Kb – значимость критерия «Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара». При оценке критерия будут учитываться данные участника конкурса, представленные по форме № 5 конкурсной документации. Максимальное количество баллов, присуждаемое заявке участника, составляет 100 баллов. 3. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «сроки (периоды) поставки товара», определяется по формуле: - Rfi=Fmax−FiFmax−Fmin×100×Кf, - где: Rfi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Fmax – максимальный срок поставки товара с даты заключения гражданско-правового договора, календарных дней; Fmin – минимальный срок поставки товара с даты заключения гражданско-правового договора, календарных дней; Fi – предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара с даты заключения гражданско-правового договора, календарных дней; Kf – значимость критерия «сроки (периоды) поставки товара». Единица измерения устанавливается – календарный день. Максимальный срок поставки (Fmax) – 45 календарных дней с даты заключения гражданско-правового договора; Минимальный срок поставки товара (Fmin) – 30 календарных дней с даты заключения гражданско-правового договора. Итоговый рейтинг (R), присуждаемый заявке на участие в конкурсе по всем критериям, рассчитывается по формуле: R=Rai+Rci+Rfi По результатам расчета итогового рейтинга устанавливается порядковый номер каждой заявки. Присвоение порядковых номеров по степени выгодности для заказчика производится прямо пропорционально присужденным итоговым баллам. Первый номер присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогов рейтинга. Победителем признается участник конкурса, заявке которого присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. |
| 19 | Пункт 7.1.1 | Срок заключения гражданско-правового договора | 10.05.2012 |
| 20 | Пункт 7.2.1 | Размер обеспечения исполнения обязательств по гражданско-правовому договору, срок и порядок его предоставления | 5 % от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. #### Поставщик обязан представить заказчику на момент заключения гражданско-правового договора обеспечение исполнения гражданско-правового договора способом, определенным самостоятельно, исходя из следующих видов обеспечения: безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или залога денежных средств, в т. ч. в форме вклада (депозита), в размере указанном выше. |
|  | Пункт 7.2.2.3 | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения обязательств по гражданско-правовому договору | ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г.Иваново ИНН 3702035313/ КПП 370201001 р/счет 40302810000005000036 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново Лицевой счет № 002992450 БИК 042406001 |
| 21 |  | Обязательства по гражданско-правовому договору | Срок гарантии на товар – 18 месяцев со дня ввода товара в эксплуатацию. Поставщик обязан предоставить вместе с новым оборудованием гарантии производителя и поставщика на товар. |
|  |  | Размер обеспечения обязательств по гражданско-правовому договору | Поставщик обязан вместе с товаром предоставить обеспечение гарантии на товар в размере 2 % начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора |
| 22 | Пункт 1. 10 | Преференции | При размещении заказов на поставки товаров для нужд заказчиков путем проведения конкурса оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые содержат предложения о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, происходящих из Республики Беларусь, по критерию "цена гражданско-правового договора" производятся с применением к цене договора, предложенной в указанных заявках, повышающего 15-процентного коэффициента, при этом, гражданско-правовой договор заключается по цене, предложенной участником конкурса в заявке на участие в конкурсе. Установленный порядок оценки не применяется в случаях, указанных в п. 1.10.4 раздела 1.2 «Общие условия проведения конкурса» части I «Конкурс». |

Раздел I.4.

Образцы форм и документов для заполнения

участниками размещения заказа

Форма № 1

На бланке организации

Дата, исх. номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом конкурсе на поставку стационарного цветного цифрового ультразвукового сканера.

Настоящим _______________________________________________________ подтверждает, что

(наименование организации – участника размещения заказа)

для участия в вышеназванном конкурсе нами направляются нижеперечисленные документы.

| №№п\п | Наименование | Номер листа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Опись документов (Форма № 1) |  |
| 2. | Сопроводительное письмо (Форма № 2) |  |
| 3. | Анкета участника размещения заказа (Форма № 3) |  |
| 4. | Предложение о цене гражданско-правового договора (Форма № 4) |  |
| 5. | Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара (Форма № 5) |  |
| 6. | Предложение о сроках (периодах) поставки товара (Форма № 6). |  |
| 7. | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) |  |
|  | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 8. | Документ (копия документа), подтверждающий внесение участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  |
| 9. | Документы (копии документов), подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа |  |
| 10. | Копии учредительных документов (для юридических лиц) |  |
| 11. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения (в случае необходимости) |  |
| 12. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником размещения заказа |  |

Форма №2

На бланке организации

Дата, исх. Номер

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

на право заключения гражданско-правового договора на поставку стационарного цветного цифрового ультразвукового сканера.

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты _____________________________________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

в лице, ________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщаем о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить предусмотренный конкурсом товар в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в заявке.

3. Мы ознакомлены с материалами, влияющими на стоимость товара

4. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на сопутствующие работы (услуги), необходимые для выполнения гражданско-правового договора, данные работы (услуги) будут в любом случае выполнены в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________________________________________________________

(наименование организации-участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании  банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в конкурсе, а также отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товар в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать гражданско-правовой договор с Заказчиком на поставку товара в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в установленный документацией срок.

9. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения гражданско-правового договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товара в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

10. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами гражданско-правового договора в случае отказа от его подписания победителем конкурса и нашего уклонения от заключения договора на поставку товара, являющегося предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в бюджет.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами гражданско-правового договора в случае уклонения победителя конкурса от заключения гражданско-правового договора, мы обязаны до заключения договора представить заказчику обеспечение исполнения гражданско-правового договора, способом, определенным самостоятельно, исходя из перечисленных в конкурсной документации видов обеспечения исполнения договора и с учетом требований, установленных в Информационной карте конкурса, на сумму _________________ руб., а в случае непредставления указанного обеспечения исполнения гражданско-правового договора в установленный документацией срок,  мы будем признаны уклонившимися от заключения гражданско-правового договора.

12. Мы извещены о включении сведений о _____________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения гражданско-правового договора.

13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен ________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

14. В случае присуждения нам права заключить гражданско-правовой договор в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта гражданско-правового договора и до подписания официального гражданско-правового договора настоящая заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиком договора на условиях наших предложений и конкурсной документации.

Подпись руководителя ___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

- Форма № 3

На бланке организации

Дата, исх. номер

- АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

(для юридических лиц)

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| - Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| - Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10 %) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы) |  |
| 3.3. Размер уставного капитала |  |
| 3.4. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика (ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника) – вправе не указывать |  |
| Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: - Положение, учредительный договор; - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе |  |
| - Юридический адрес участника размещения заказа | Адрес |
| - Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес |
| - Номер контактного телефона (факс) |  |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |  |
| - Сведения о дочерних и зависимых предприятиях |  |

Заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

ПРЕДЛОЖЕНИе О ЦЕНЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

Наименование участника размещения заказа_______________________________

| Предмет гражданско-правового договора | Наименование товара | Страна происхождения поставляемого товара* | Наименование фирмы изготовителя поставляемого товара | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка стационарного цветного цифрового ультразвукового сканера, (1 ед.) |  |  |  |  |

*  В случае, если в заявке на участие в конкурсе участника размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в конкурсе такой участник не допускается комиссией к участию в конкурсе.

Участник размещения заказа несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в конкурсе.

Цена гражданско-правового договора __________________________________________ руб.

(сумма прописью)

Руководитель организации   	___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 5

На бланке организации

дата, исх. номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРА

Изучив конкурсную документацию на право заключения с МБУЗ "Городская поликлиника № 10" гражданско-правового договора на поставку стационарного цветного цифрового ультразвукового сканера, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект гражданско-правового договора, мы _____________________________________________________________________________

(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать договор, в соответствии с требованиями конкурсной документации и соответствующего следующим характеристикам:

Содержание критерия

| № п/п | Наименование функции или параметра | Наличие функции или величина параметра, заданные по техническому заданию | Наличие функции или величина параметра, предлагаемые участником |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
|  | Дата выпуска оборудования, год | не ранее 2012 |  |  |
| 2. | Общие характеристики прибора |  |  |  |
| 2.1. | Габариты (занимаемое пространство) и вес |  |  |  |
|  | Высота, мм | не более 1600 |  |  |
|  | Ширина, мм | не более 500 |  |  |
|  | Глубина, мм | не более 900 |  |  |
|  | Вес, кг | не более 120 |  |  |
| 2.2. | Питающая сеть |  |  |  |
|  | Сеть переменного тока |  |  |  |
|  | Напряжение, В | 100-240 |  |  |
|  | Частота, Гц | 50/60 |  |  |
|  | Потребляемая мощность, ВА | не более 800 |  |  |
| 3. | Пользовательский интерфейс |  |  |  |
| 3.1. | Клавиатура |  |  |  |
|  | Выдвижная алфавитно-цифровая клавиатура с подсветкой, которую можно убрать при необходимости | Наличие |  |  |
|  | Уровни регулировки усиления по глубине | не менее 8 уровней |  |  |
|  | Интерактивная подсветка клавиатуры и панели управления | Наличие |  |  |
|  | Регулировки яркости подсветки | не менее 3 уровня |  |  |
|  | Свободные программируемые клавиши для пользовательских настроек функций | не менее 7 шт. |  |  |
|  | Настройка чувствительности трекбола (быстрая, средняя, медленная) | Наличие |  |  |
| 3.2. | Экран управления |  |  |  |
|  | Сенсорный жидкокристаллический дисплей | Наличие |  |  |
|  | Диагональ дисплея | не менее 8,4 дюйма |  |  |
|  | Разрешение | не менее 800 х 600 |  |  |
|  | Регулировка яркости и контраста | Наличие |  |  |
|  | Регулировка громкости | Наличие |  |  |
|  | Звуковое подтверждение нажатия клавиш, настройка уровня звукового сигнала | Наличие |  |  |
|  | Разделение клавиш управления на функциональные группы | Наличие |  |  |
|  | Предварительная настройка пользователем элементов сенсорного экрана управления | Наличие |  |  |
| 3.3. | Дисплей |  |  |  |
|  | Цветной жидкокристаллический дисплей | Наличие |  |  |
|  | Крепление на подвижной ручке | Наличие |  |  |
|  | Складывание монитора при транспортировке | Наличие |  |  |
|  | Диагональ дисплея | не менее 19 дюймов |  |  |
|  | Полезная площадь изображения без учета пунктов меню, диагональ | не менее 19 дюймов |  |  |
|  | Разрешение | не менее 1280 x 1024 |  |  |
|  | Регулировка яркости и контраста | Наличие |  |  |
|  | Количество градаций серого | не менее 512 градаций |  |  |
|  | Встроенные динамики | Наличие |  |  |
|  | Регулировка громкости | Наличие |  |  |
|  | Регулировка положения | не менее 23 см вверх/вниз, поворот 45 градусов влево/вправо |  |  |
| 4. | Эргономика дизайна |  |  |  |
| 4.1. | Управление |  |  |  |
|  | Отображаемые на экране логические инструкции (подсказки) для выполнения действий | Наличие |  |  |
|  | Мягкие контекстные клавиши для быстрого доступа к пунктам меню и настройкам параметров | Наличие |  |  |
|  | Быстрый доступ к базе данных нажатием одной клавиши | Наличие |  |  |
|  | Активные параметры на экране, позволяющие легко и быстро проводить необходимую корректировку на дисплее | Наличие |  |  |
|  | Интерактивное управление с сенсорного дисплея с помощью многофункциональных интуитивных кнопок | не менее 5 |  |  |
|  | Настройка чувствительности трекбола | не менее 3 уровня |  |  |
|  | Установка пароля на систему для безопасного хранения данных пациентов | Наличие |  |  |
|  | Группировка клавиш в зависимости от функциональности | Наличие |  |  |
|  | Подсветка клавиатуры | Выкл/3 уровня яркости |  |  |
|  | Звуковая сигнализация нажатия | Выкл/2 уровня громкости |  |  |
| 4.2. | Режим пониженного энергопотребления системы |  |  |  |
|  | Автоматическое отключение (излучения) датчиков | Наличие |  |  |
|  | Запуск заставки дисплея | Наличие |  |  |
| 5. | Общие характеристики системы |  |  |  |
| 5.1. | Область применения |  |  |  |
|  | Абдоминальные исследования | Наличие |  |  |
|  | Кардиология | Наличие |  |  |
|  | Гинекология | Наличие |  |  |
|  | Акушерство | Наличие |  |  |
|  | Исследование сердца плода | Наличие |  |  |
|  | Урология | Наличие |  |  |
|  | Исследование малых органов | Наличие |  |  |
|  | Педиатрия (кардиология, абдоминальные исследования) | Наличие |  |  |
|  | Неонаталогия (абдоминальные исследования, кардиология, нейросонография) | Наличие |  |  |
|  | Опорно-двигательная система | Наличие |  |  |
|  | Ортопедия | Наличие |  |  |
|  | Интраоперационое применение | Наличие |  |  |
|  | Периферические сосуды | Наличие |  |  |
|  | Транскраниальные исследования | Наличие |  |  |
|  | Сфокусированная сонография при брюшных травмах | Наличие |  |  |
|  | Нервы и сухожилия | Наличие |  |  |
|  | Мускулатура | Наличие |  |  |
|  | Кардиологические исследования плода | Наличие |  |  |
|  | Исследования «грудных» пациентов | Наличие |  |  |
|  | Специальные пакеты прикладных программ для реанимационной медицины | Наличие |  |  |
|  | Специализированные пакеты измерений для всех типов исследований с классификацией по исследуемым органам | Наличие |  |  |
|  | Пользовательские настройки | не менее 15 |  |  |
| 5.2. | Метод сканирования |  |  |  |
|  | Электронный конвексный | Наличие |  |  |
|  | Электронный линейный | Наличие |  |  |
|  | Электронный линейный с наклоном | Наличие |  |  |
|  | Электронный линейный с трапециевидным сканированием | Наличие |  |  |
|  | Электронный секторный | Наличие |  |  |
| 5.3. | Типы датчиков |  |  |  |
|  | Конвексные | Наличие |  |  |
|  | Микроконвексные | Наличие |  |  |
|  | Линейные | Наличие |  |  |
|  | Фазированные | Наличие |  |  |
|  | Объемные | Наличие |  |  |
| 5.4. | Режимы изображений |  |  |  |
|  | В-режим | Наличие |  |  |
|  | М-режим | Наличие |  |  |
|  | Цветовое доплеровское картирование (Color) | Наличие |  |  |
|  | Цветной М-режим | Наличие |  |  |
|  | Анатомический М-режим, 3 линии (направляющих) сканирования | Наличие |  |  |
|  | Энергетический доплер | Наличие |  |  |
|  | Направленный доплер | Наличие |  |  |
|  | Двунаправленный доплер | Наличие |  |  |
|  | Импульсно-волновой доплер | Наличие |  |  |
|  | Постоянно-волновой доплер | Наличие |  |  |
|  | 3D методом свободной руки | Наличие |  |  |
|  | 3D с использованием объемных датчиков | Наличие |  |  |
|  | 3D с использованием объемных датчиков в реальном режиме времени (4D) | Наличие |  |  |
|  | Панорамное изображение в реальном режиме времени с индикатором скорости движения датчика | Наличие |  |  |
|  | Тканевый доплер | Наличие |  |  |
|  | TVI-режим | Наличие |  |  |
|  | TEI-режим | Наличие |  |  |
|  | TVD-режим | Наличие |  |  |
|  | TVM-режим | Наличие |  |  |
|  | Использование контрастных агентов | Наличие |  |  |
| 5.5. | Специальные функции формирования изображения |  |  |  |
|  | Технология формирования тканевой гармоники | Наличие |  |  |
|  | Фазово-инверсная гармоника | Наличие |  |  |
|  | Технология распознавания специфики тканей | Наличие |  |  |
|  | Наклонное сканирование для линейных датчиков | Наличие, независимо в B, Color/Power, PW/CW режимах |  |  |
|  | Технология увеличения пространственного разрешения изображения без изменения частоты кадров для линейных датчиков | Наличие |  |  |
|  | Трапецеидальное изображение для линейных датчиков | Наличие |  |  |
|  | Технология, которая обеспечивает значительное снижение зернистости изображения для лучшего различия тканей; улучшает детализацию, увеличивая при этом диагностическую достоверность; увеличивает контрастное разрешение без изменения пространственного разрешения для всех датчиков | Наличие |  |  |
|  | Функция автоматической оптимизации изображения одной кнопкой в режимах B и PW/CW | Наличие |  |  |
|  | Импульсный доплер для высоких скоростей потоков (HPRF) | Наличие |  |  |
|  | Мультичастотное сканирование в 2D и доплеровских режимах | Наличие |  |  |
|  | Регулируемое количество фокусов | не менее 8 |  |  |
|  | Частота сканирования, кадров/с | не менее 512 |  |  |
|  | Количество цифровых каналов | не менее 2048 |  |  |
|  | Динамический диапазон системы, дБ | не менее 212 |  |  |
| 5.6. | Режимы дисплея |  |  |  |
|  | Двойной дисплей | Наличие для B, Color и Power режимов |  |  |
|  | Квадратичный дисплей | Наличие для B, Color и Power режимов |  |  |
|  | Одновременно В и цветной режим в реальном времени | Наличие |  |  |
|  | Дуплексный режим | Наличие, одновременно B/B, В и PW/CW, B и TDI,контрастные вещества и ткань |  |  |
|  | Триплексный режим | Наличие, одновременно B, Color/Power, PW/CW |  |  |
|  | Ориентация изображения | Влево/вправо; вверх/вниз (1:1, 1:2, полностью) |  |  |
| 5.7. | Масштабирование |  |  |  |
|  | Панорамное | 0,8 – 10 раз |  |  |
|  | Точечное | 1 – 10 раз |  |  |
|  | Увеличение изображения на всю площадь дисплея (диагональ 17 дюймов) без ухудшения качества детализации | Наличие |  |  |
|  | Функция «картинка в картинке» | Наличие |  |  |
|  | Изменение масштаба для реального изображения | Наличие |  |  |
|  | Изменение масштаба для замороженного изображения | Наличие |  |  |
|  | Масштабирование при одновременном увеличении частоты кадров и разрешающей способности | Наличие |  |  |
| 6. | Стандартная консоль |  |  |  |
|  | 19-дюймовый жидкокристаллический дисплей высокого разрешения | Наличие |  |  |
|  | Импульсно-волновой доплер | Наличие |  |  |
|  | Цветовое доплеровское картирование | Наличие |  |  |
|  | Энергетический доплер | Наличие |  |  |
|  | Направленный доплер, в т.ч. двунаправленный | Наличие |  |  |
|  | Технология формирования тканевой гармоники | Наличие |  |  |
|  | Фазово-инверсная гармоника | Наличие |  |  |
|  | Режим расширения апертуры линейных датчиков | Наличие |  |  |
|  | Режим увеличения пространственного разрешения изображения без изменения частоты кадров для линейных датчиков | Наличие |  |  |
|  | Автоматическая оптимизация изображения одной кнопкой | Наличие |  |  |
|  | Встроенный жесткий диск емкостью, Гб | не менее 320 |  |  |
|  | Система накопления и хранения информации, включающая в себя платформу управления информацией о пациенте | Наличие |  |  |
|  | USB-порты | не менее 5 |  |  |
|  | Ethernet порт | Наличие |  |  |
|  | Порты Video (вход/выход), Audio (вход/выход) S-Video (вход/выход)б DVI, VGA (вход/выход), SDI (вход/выход), параллельный, последовательный, видео-принтер цветной, видео-принтер черно-белый, заземление, микрофон | Наличие |  |  |
|  | Многоязычный интерфейс | 10 языков, в т.ч. русский |  |  |
|  | Встроенный DVD-RW | Наличие |  |  |
|  | Количество разъемов для одновременного подключения датчиков | не менее 4 |  |  |
|  | Сенсорный дисплей управления | Наличие |  |  |
| 7. | Дополнительные возможности |  |  |  |
| 7.1. | Дополнительное программное обеспечение |  |  |  |
|  | DICOM 3.0, в т.ч. создание рабочего листа | Наличие |  |  |
|  | Анатомический М-режим, 3 направляющие | Наличие |  |  |
|  | Панорамное изображение в реальном режиме времени | Наличие |  |  |
|  | 3D-реконструкция методом свободной руки | Наличие |  |  |
|  | Режим трехмерной реконструкции в реальном режиме времени (4D) | Наличие |  |  |
|  | Получение изображения с помощью контрастных веществ (для конвексных датчиков) | Наличие |  |  |
|  | Измерение и анализ толщины комплекса интимамедии (КИМ) сонной артерии | Наличие |  |  |
|  | Пакеты прикладных программ измерений и вычислений | Наличие |  |  |
|  | Постоянно-волновой доплер | Наличие |  |  |
|  | Тканевый доплер | Наличие |  |  |
|  | Цветной тканевый доплер | Наличие |  |  |
|  | Энергетический тканевый доплер | Наличие |  |  |
|  | Импульсно-волновой тканевый доплер | Наличие |  |  |
|  | Тканевый М-режим | Наличие |  |  |
|  | Пакеты программ для неотложной медицины | Наличие |  |  |
| 7.2. | Дополнительные модули |  |  |  |
|  | Мультичастотные электронные датчики | Наличие |  |  |
|  | Биопсийные насадки | Наличие |  |  |
|  | Модуль физио-сигналов с электродами и кабелем | Наличие |  |  |
|  | Водонепроницаемый ножной переключатель с функцией программирования | Наличие |  |  |
| 7.3. | Периферические устройства |  |  |  |
|  | Черно-белый термовидеопринтер | Наличие |  |  |
|  | Цветной термовидеопринтер | Наличие |  |  |
|  | Цифровой черно-белый видеопринтер | Наличие |  |  |
|  | Цифровой цветной видеопринтер | Наличие |  |  |
|  | Текстовый/графический принтер | Наличие, подключение через USB |  |  |
|  | Видеомагнитофон | Наличие |  |  |
|  | DVD рекодер | Наличие |  |  |
| 8. | Обработка и представление информации |  |  |  |
| 8.1. | Системная архитектура |  |  |  |
|  | Технология увеличения временного разрешения в режиме получения полезной информации для получения высококачественного изображения | Наличие |  |  |
|  | Технология устранения шумов, улучшения отношения сигнал-шум и подчеркивания границ изображения | Наличие |  |  |
|  | Технология, которая значительно уменьшает «боковые лепестки» одновременно с повышением пространственного и временного разрешения | Наличие |  |  |
|  | Технология уменьшения артефактов, используя специальную аподизированную передачу, уменьшая шумы в близких областях и увеличивая точность ультразвукового луча для получения более достоверного результата | Наличие |  |  |
|  | Автоматическое распознавание доплеровского сигнала едва различимых тканей (кровяные клетки) для формирования изображения высокого разрешения | Наличие |  |  |
|  | Технология увеличения пространственного разрешения изображения без изменения частоты кадров | Наличие |  |  |
|  | Технология, которая обеспечивает значительное снижение зернистости изображения для лучшего различия тканей; улучшает детализацию, увеличивая при этом диагностическую достоверность; увеличивает контрастное разрешение без изменения пространственного разрешения | Наличие |  |  |
|  | Технология, обеспечивающая получение более детального изображения для увеличения диагностической достоверности | Наличие |  |  |
|  | Маневрирование ультразвукового луча для лучшей визуализации, особенно при проведении биопсии | Наличие |  |  |
|  | Технология, обеспечивающая гомогенизацию на всем поле просмотра вплоть до 30 см глубины, доступна на всех датчиках | Наличие |  |  |
|  | Технология увеличения контрастности изображения и пространственного разрешения при уменьшении шумов при формировании изображения; улучшает диагностические возможности при исследовании «трудных» пациентов, дающая возможность улучшить качество изображения при сохранении хорошей проникающей способности | Наличие |  |  |
| 8.2. | Интеллектуальный цифровой процесс обработки изображения |  |  |  |
|  | Автоматическая оптимизация изображения одной кнопкой | Наличие |  |  |
|  | Одна кнопка для В и Color режимов для быстрой оптимизации изображения при помощи предустановленных параметров | Наличие |  |  |
|  | Быстрая подстройка параметров, отображающихся на дисплее | Наличие |  |  |
| 8.3. | Платформа формирования изображения |  |  |  |
|  | Полностью цифровое широкополосное формирование | Наличие |  |  |
|  | Минимальная глубина сканирования, мм | не более 19 |  |  |
|  | Максимальная глубина сканирования, мм | не менее 308 |  |  |
|  | Выбор пользователем количества позиций фокусов | Наличие |  |  |
|  | Динамическая аподизация | Наличие |  |  |
|  | Динамическая фокусировка | Наличие |  |  |
|  | Динамическая аппертура | Наличие |  |  |
| 8.4. | Характеристики датчиков |  |  |  |
|  | Широкополосная технология | Наличие |  |  |
|  | Количество основных рабочих частот | не менее 4 |  |  |
|  | Количество частот тканевой гармоники | не менее 2 |  |  |
|  | Количество доплеровских частот | не менее 2 |  |  |
| 9. | Основные характеристики режимов |  |  |  |
| 9.1. | В-режим |  |  |  |
|  | Шаг изменения акустической мощности, % | не более 3 |  |  |
|  | Динамический диапазон, дБ | 30-100 |  |  |
|  | Шаг изменения динамического диапазона, дБ | не более 5 |  |  |
|  | Усиление по глубине с отображением выполненных функций на любой глубине | не менее 8 уровней |  |  |
|  | Максимальная частота сканирования | 512 кадров/с |  |  |
|  | Максимальное количество фокусов | не менее 4 |  |  |
|  | Количество позиций фокусов | не менее 8 |  |  |
|  | Технология распознавания специфики тканей | Наличие, мягкая ткань, мышечная, жировая, жидкость |  |  |
|  | Изменение плотности линий | Наличие, высокая, низкая |  |  |
|  | Технология увеличения временного разрешения и частоты кадров в режиме реального времени во время построения изображения высокого качества | Выкл/2 уровня |  |  |
|  | Усреднение по фреймам, позиции, не менее | 0 – 7 |  |  |
|  | Сглаживание, позиции, не менее | 1 – 4 |  |  |
|  | Подавление шумов, позиции, не менее | 0 – 3 |  |  |
|  | Предустановочные группы комбинаций параметров в В-режиме | не менее 8 |  |  |
|  | Предустановочные группы комбинаций параметров в THI-режиме | не менее 8 |  |  |
|  | Карты колоризации (псевдоокрашивания), шт. | не менее 10 |  |  |
|  | Карты серого, позиции, не менее | 1 – 8 |  |  |
|  | Преобразование кривой серого | Наличие |  |  |
|  | Отсечение серого | Наличие |  |  |
|  | Гамма-коррекция | Наличие |  |  |
|  | Поворот | 0, 90, 180, 270 |  |  |
|  | Переворот слева/направо | Наличие |  |  |
|  | Переворот сверху/вниз | Наличие |  |  |
|  | Подключение и отключение технологии формирования тканевой гармоники | Наличие |  |  |
|  | Подключение и отключение технологии, которая обеспечивает значительное снижение зернистости изображения для лучшего различия тканей; улучшает детализацию, увеличивая при этом диагностическую достоверность; увеличивает контрастное разрешение без изменения пространственного разрешения | Наличие |  |  |
|  | Высокая частота повторения кадров | Вкл/выкл |  |  |
|  | Увеличение апертуры на линейном датчике | Вкл/выкл |  |  |
|  | Автоматическая оптимизация изображения одним нажатием | Наличие |  |  |
| 9.2. | M-режим |  |  |  |
|  | Режим дисплея | Прокрутка |  |  |
|  | Скорость прокрутки | 1-6 |  |  |
|  | Динамический диапазон, отображаемый на дисплее, дБ | 30 – 100 |  |  |
|  | Шаг изменения динамического диапазона, дБ | не более 5 |  |  |
|  | Шаг изменения акустической мощности, % | не более 3 |  |  |
|  | Смягчение, позиции, не менее | 0 – 4 |  |  |
|  | Карты серого, позиции, не менее | 1 – 8 |  |  |
|  | Карты колоризации (псевдоокрашивания), шт. | не менее 10 |  |  |
|  | Метка времени | Вкл/выкл |  |  |
|  | Формат дисплея | Лево/право, 1:1, 1:2. полностью |  |  |
|  | Регулировка усиления по глубине | не менее 8 уровней |  |  |
|  | Предустановочные группы комбинаций параметров в М-режиме | не менее 8 |  |  |
| 9.3. | Color режим |  |  |  |
|  | Усиление | не уже 100 |  |  |
|  | Предустановочные группы комбинаций параметров в Color-режиме | не менее 8 |  |  |
|  | Шаг изменения акустической мощности, % | не более 3 |  |  |
|  | Базовая линия | не менее 17 уровней |  |  |
|  | Автоматическая оптимизация изображения одним нажатием | Наличие |  |  |
|  | Карты колоризации (псевдоокрашивания), шт. | не менее 19 |  |  |
|  | Фильтры стенок, позиции, не менее | 0 – 7 |  |  |
|  | Изменение плотности линий | Наличие, высокая, низкая |  |  |
|  | Смягчение, позиции, не менее | 0 – 4 |  |  |
|  | Персистенция, позиции, не менее | 0 – 4 |  |  |
|  | Контрастность, позиции, не менее | 0 – 3 |  |  |
|  | Инверсия карты | Наличие |  |  |
|  | Количество фокусных позиций, не менее | 10 |  |  |
|  | Автоматическая подстройка размера 2D изображения согласно ROI | Наличие |  |  |
|  | Одновременно В Color в реальном времени | Наличие |  |  |
| 9.4. | PW/CW режим |  |  |  |
|  | Доплеровские частоты | не менее 2 |  |  |
|  | Диапазон PRF, кГц | 0,726 ÷ 20,661 |  |  |
|  | Диапазон скоростей для PW-режима, см/с | 8,34 см/с ÷ 5091 |  |  |
|  | Диапазон скоростей для СW -режима, см/с | 138,6 см/с ÷ 17741,94 |  |  |
|  | Базовая линия | не менее 9 уровней |  |  |
|  | Скорость прокрутки | 1 - 6 |  |  |
|  | Размер образца, мм | 0,5 – 20 |  |  |
|  | Шаг изменения размера образца, мм | не более 0,5 |  |  |
|  | Шаг изменения, | не более 1 |  |  |
|  | Быстрый угол | -60, 0, 60 |  |  |
|  | Карты колоризации (псевдоокрашивания), шт. | не менее 10 |  |  |
|  | Фильтры стенок | не менее 5 уровней |  |  |
|  | Автотрассировка | Наличие |  |  |
|  | Автоматический обсчет | Наличие |  |  |
|  | Область оконтуривания | Наличие, сверху, снизу, все |  |  |
|  | Дуплексный режим | Наличие |  |  |
|  | Триплексный режим | Наличие |  |  |
|  | Сглаживание трассировки, позиции, не менее | Выкл., 0 – 4 |  |  |
|  | Чувствительность трассировки, позиции, не менее | 0 – 5 |  |  |
|  | Включение и выключение звука | Наличие |  |  |
|  | Включение и выключение полного экрана | Наличие |  |  |
|  | Включение и выключение метки времени | Наличие |  |  |
|  | Формат дисплея | Лево/право, 1:1, 1:2. полностью |  |  |
|  | Включение и выключение функции HPRF | Наличие |  |  |
|  | Шаг изменения акустической мощности, % | не более 3 |  |  |
|  | Динамический диапазон, дБ | 24-72 |  |  |
|  | Шаг изменения динамического диапазона, дБ | не более 2 |  |  |
|  | Инверсия | Наличие |  |  |
|  | Карты серого, уровни | 1-8 |  |  |
|  | Постобработка сигнала | Кривая, гамма коррекция, коррекция серого |  |  |
|  | Метка времени | Наличие |  |  |
| 9.5. | Power/DirPower режимы |  |  |  |
|  | Динамический диапазон, отображаемый на дисплее, дБ | 10 – 70 |  |  |
|  | Шаг изменения динамического диапазона, дБ | не менее 5 |  |  |
|  | Предустановочные группы комбинаций параметров в Power-режиме | не менее 8 |  |  |
|  | Количество карт энергетического и направленного доплера, шт. | не менее 8 |  |  |
|  | Шаг изменения акустической мощности, % | не более 3 |  |  |
|  | Изменение плотности линий | Наличие, высокая, низкая |  |  |
|  | Фильтры стенок | не менее 8 уровней |  |  |
|  | Смягчение, позиции, не менее | 0 – 4 |  |  |
|  | Персистенция, позиции, не менее | 0 – 4 |  |  |
|  | Контрастность, позиции, не менее | 0 – 3 |  |  |
|  | Инверсия карты | Наличие |  |  |
|  | Одновременно В Color в реальном времени | Наличие |  |  |
|  | Двойной динамический дисплей | Наличие |  |  |
| 9.6. | Объемное изображение (3D/4D) |  |  |  |
|  | Метод | Развернутый, линейный |  |  |
|  | Расстояние (для 3D методом свободной руки), мм | 10 – 200 |  |  |
|  | Шаг изменения, мм | не более 10 |  |  |
|  | Угол в градусах | 10 – 80 |  |  |
|  | Шаг изменения | не более 2 |  |  |
|  | Качество для статичного объемного изображения | 5 различных уровней |  |  |
|  | Смягчение, позиции, не менее | 0 – 20 |  |  |
|  | Различные типы редактирования контуров и глубины | Наличие |  |  |
|  | Формат дисплея | Одинарный, двойной, квадратичный |  |  |
|  | Быстрое изменение угла поворота | 0, 90, 180, 270 |  |  |
|  | Текущее изображение | Три проекции и объемное изображение |  |  |
|  | Регулировка объема | Наличие |  |  |
|  | Количество объемов в секунду при сканировании 4D, объемов/с | не менее 30 |  |  |
|  | Угол | не менее 70 |  |  |
|  | Интенсивность 3D | Максимальная, минимальная, по типу рентгеновского излучения, поверхностная |  |  |
|  | 3D реконструкция из сохраненной ранее 2D петли | Наличие |  |  |
|  | Мультиплановый анализ | Наличие |  |  |
|  | Режим инверсии | Наличие |  |  |
|  | Получение изображений ЦДК в режиме статического 3D | Наличие |  |  |
|  | Режим 3D для получения объемного среза с задаваемой толщиной | Наличие |  |  |
|  | Программа автоматического расчета объемов в режиме объемной реконструкции | Наличие |  |  |
|  | Количество уровней коррекции изображения | не менее 6 |  |  |
|  | Совмещение с режимом многолучевого сканирования и кодированной гармоникой | Наличие |  |  |
|  | Одновременное отображение с фундаментальным изображением | Наличие |  |  |
| 9.7. | Тканевая доплерография (режимы TVI, TEI, TVD,TVM) |  |  |  |
|  | Базовая линия | не менее 17 уровней, 9 уровней для TVD |  |  |
|  | Предустановочные группы комбинаций параметров в TVI-режиме, шт. | не менее 8 |  |  |
|  | Предустановочные группы комбинаций параметров в TEI-режиме, шт. | не менее 8 |  |  |
|  | Двойной динамический дисплей в реальном режиме времени | Наличие |  |  |
|  | Смягчение, позиции, не менее | 0 - 4 |  |  |
|  | Персистенция, позиции, не менее | 0 - 4 |  |  |
|  | Фильтры стенок | не менее 8 уровней, для TVD 5 уровней |  |  |
|  | Инверсия карты | Наличие |  |  |
|  | Количество фокусных позиций | не менее 10 |  |  |
|  | Количество карт колоризации | не менее 10 |  |  |
|  | Динамический диапазон | не уже 10-70 дБ, для TVD 24-72 дБ |  |  |
|  | Шаг изменения, дБ | не более 5 |  |  |
|  | Шаг изменения, % | не более 3 |  |  |
|  | Быстрый угол | -60, 0, 60 |  |  |
|  | Чувствительность | не менее 6 уровней |  |  |
|  | Авторасчеты | Наличие |  |  |
|  | Автотрассировка | Наличие |  |  |
|  | Тип трассировки | Сверху, снизу, все |  |  |
|  | Дуплексный режим | Наличие |  |  |
|  | Триплексный режим | Наличие |  |  |
|  | Карты серого, шт. | не менее 8 |  |  |
|  | Шаг изменения | не более 1 |  |  |
|  | Размер образца, мм | 0,5-20 |  |  |
|  | Шаг изменения, мм | не более 0,5 |  |  |
|  | Метка времени | Наличие |  |  |
|  | Постобработка | Наличие |  |  |
| 9.8. | Панорамное изображение |  |  |  |
|  | Отображение в реальном времени | Наличие |  |  |
|  | Отображение реального размера объекта | Наличие |  |  |
|  | Подгонка размера | Наличие |  |  |
|  | Линейка | Наличие |  |  |
|  | Карты колоризации, 10 шт. | не менее |  |  |
|  | Угол поворота | 0-360 |  |  |
|  | Шаг изменения угла | не более 5 |  |  |
|  | Длина, мм | не менее 120 |  |  |
|  | Индикатор скорости движения датчика | Наличие |  |  |
| 10. | Кинопетля |  |  |  |
|  | Режимы | 2D, М, спектральный доплер, цветной, энергетический, направленный |  |  |
|  | Просмотр в дуплексном и триплексном режимах | Одновременный и независимый |  |  |
|  | Просмотр ЭКГ кривых | Наличие |  |  |
|  | Максимальный размер кинопетли в В, Color, Power, DirPower режимах, | не менее 6156 кадров |  |  |
|  | Максимальная продолжительность кинопетли в М-режиме, в режиме спектрального доплера, с | не менее 130 |  |  |
|  | Различные скорости просмотра | Наличие |  |  |
|  | Выбор пользователем начала и конца сохраненной кинопетли | Наличие |  |  |
|  | Постоянное хранение на жестком диске и на дисплее в реальном времени и дуплексных режимах | Наличие |  |  |
|  | Функция слайд-шоу | Наличие |  |  |
|  | Максимальная продолжительность ролика, минут | не менее 8 |  |  |
| 11. | Система накопления и хранения информации |  |  |  |
|  | Управление информацией о пациенте | Наличие |  |  |
|  | Быстрое сохранение изображений и кинопетли | Наличие |  |  |
|  | Автоматический просмотр изображений, просмотр иконок | Наличие |  |  |
|  | Автономная система анализа | Наличие |  |  |
|  | Профессиональные клинические отчеты со встроенными изображениями | Наличие |  |  |
|  | Интерактивный поиск по данным пациента и по ключевому слову | Наличие |  |  |
|  | Интеллектуальное дублирование данных | Наличие |  |  |
|  | Поддержка DICOM для транспортировки и сохранения данных на сервере в DICOM формате | Возможность |  |  |
| 12. | Память |  |  |  |
|  | Встроенный жесткий диск, Гб | не менее 320 |  |  |
|  | Встроенный DVD-R/W | Наличие |  |  |
|  | USB порты | Наличие |  |  |
|  | Хранение изображений в форматах | BMP, JPEG, DCM, FRM,TIFF |  |  |
|  | Хранение кинопетли в форматах | AVI, DCM, CIN |  |  |
| 13. | Измерения и расчеты |  |  |  |
| 13.1. | Общие исследования в В-режиме |  |  |  |
|  | Глубина | Наличие |  |  |
|  | Расстояние | Наличие |  |  |
|  | Угол | Наличие |  |  |
|  | Площадь | Наличие |  |  |
|  | Объем | Наличие |  |  |
|  | Пересечение | Наличие |  |  |
|  | Параллельные линии | Наличие |  |  |
|  | Длина отрезка | Наличие |  |  |
|  | Отношение | Наличие |  |  |
|  | Профиль | Наличие |  |  |
|  | Гистограмма | Наличие |  |  |
|  | Скорость | Наличие |  |  |
| 13.2. | Общие исследования в М-режиме |  |  |  |
|  | Расстояние | Наличие |  |  |
|  | Время | Наличие |  |  |
|  | Наклон | Наличие |  |  |
|  | Частота сердечных сокращений | Наличие |  |  |
|  | Общие исследования цветного режима | Наличие |  |  |
|  | Цвет скорости | Наличие |  |  |
| 13.3. | Общие исследования в PW/CW-режиме |  |  |  |
|  | Скорость | Наличие |  |  |
|  | Ускорение | Наличие |  |  |
|  | Индекс резистентности | Наличие |  |  |
|  | Спектр линии | Наличие |  |  |
|  | Частота сердечных сокращений | Наличие |  |  |
|  | Время | Наличие |  |  |
| 14. | Пакеты прикладных программ клинического анализа |  |  |  |
| 14.1. | Абдоминальные исследования |  |  |  |
|  | Специфические расчеты для различных органов | не менее 35 |  |  |
| 14.2. | Акушерство |  |  |  |
|  | Доступные акушерские формулы | не менее 150 |  |  |
|  | Специфические индексы | не менее 90 |  |  |
|  | В том числе |  |  |  |
|  | Измерения плода | Наличие |  |  |
|  | Расчет массы плода | Наличие |  |  |
|  | Расчет параметров | Отношение головка-туловище, отношение длина бедра-тулдовище, отношение длина бедра-бипариетальный размер, AXT (переднезадний диаметр тела х поперечный диаметр тела) |  |  |
|  | Индекс амниотической жидкости | Наличие |  |  |
|  | Биофизический профиль плода | Наличие |  |  |
|  | Доплеровские исследования (измерения) плода | Наличие |  |  |
|  | Обследование многоплодности | Наличие |  |  |
|  | Ожидаемая дата родов | Наличие |  |  |
|  | Кривая развития плода | 4 кривых на дисплее для сравнения |  |  |
|  | Оценка роста плода | Наличие |  |  |
|  | Отслеживание внутриутробного развития плода | Наличие |  |  |
| 14.3. | Кардиология |  |  |  |
|  | Специфические кардиологические расчеты | не менее 170 |  |  |
|  | В том числе |  |  |  |
|  | Измерения функции левого желудочка |  |  |  |
|  | Метод однопланового эллипса | Наличие |  |  |
|  | Метод бипланового эллипса | Наличие |  |  |
|  | Метод Буллета | Наличие |  |  |
|  | Метод Симпсона | Наличие |  |  |
|  | Метод однопланового эллипса (Симпсона) | Наличие |  |  |
|  | Метод бипланового эллипса (Симпсона) | Наличие |  |  |
|  | Метод Куба | Наличие |  |  |
|  | Метод Тейхольца | Наличие |  |  |
|  | Метод Гибсона | Наличие |  |  |
|  | Измерения и исследования левого желудочка | Наличие |  |  |
|  | Измерения и исследования правого желудочка | Наличие |  |  |
|  | Измерения и исследования аорты | Наличие |  |  |
|  | Измерения и исследования главной легочной артерии | Наличие |  |  |
|  | Измерения и исследования митрального клапана | Наличие |  |  |
|  | Измерения и исследования трехстворчатого клапана | Наличие |  |  |
|  | Измерения и исследования легочного клапана | Наличие |  |  |
|  | Измерения и исследования клапана легочной вены | Наличие |  |  |
|  | Объемный расход | Наличие |  |  |
|  | Частота сердечных сокращений | Наличие |  |  |
| 14.4. | Гинекология |  |  |  |
|  | Специализированные расчеты | не менее 20 |  |  |
|  | В том числе |  |  |  |
|  | Эндометрий | Наличие |  |  |
|  | Матка | Наличие |  |  |
|  | Шейка матки | Наличие |  |  |
|  | Отношение матка/шейка матки | Наличие |  |  |
|  | Яичник | Наличие |  |  |
|  | Фолликул | Наличие |  |  |
| 14.5. | Малые органы |  |  |  |
|  | Специализированные пакеты | не менее 12 |  |  |
| 14.6. | Урология |  |  |  |
|  | Специализированные пакеты | не менее 30 |  |  |
|  | В том числе |  |  |  |
|  | Простата | Наличие |  |  |
|  | Левый/правый семенной пузырек | Наличие |  |  |
|  | Левая/правая почка | Наличие |  |  |
|  | Левый/правый надпочечник | Наличие |  |  |
|  | Остаточный объем мочи | Наличие |  |  |
|  | Левое/правое яичко | Наличие |  |  |
| 14.7. | Ортопедия |  |  |  |
|  | Диагностика вывиха тазобедренного сустава | Наличие |  |  |
| 14.8. | Периферические сосуды |  |  |  |
|  | Специализированные исследования | не менее 70 |  |  |
|  | В том числе |  |  |  |
|  | Исследование сонной артерии | Наличие |  |  |
|  | Исследование спинномозговой артерии | Наличие |  |  |
|  | Исследование подключичной артерии | Наличие |  |  |
|  | Исследование сосудов верхних конечностей | Наличие |  |  |
|  | Исследование сосудов нижних конечностей | Наличие |  |  |
|  | Стеноз | Наличие |  |  |
| 15. | Системные установки |  |  |  |
|  | Количество пользовательских установок | не менее 15 |  |  |
|  | Пользовательские установки названия режима исследования | Наличие |  |  |
|  | Пользовательские установки названия режима исследования | Наличие |  |  |
|  | Пользовательские установки общих измерений для каждого режима | Наличие |  |  |
|  | Пользовательские установки пакетов измерений | Наличие |  |  |
|  | Пользовательские установки акушерских формул | Наличие |  |  |
|  | Пользовательские установки библиотеки комментариев | Наличие |  |  |
|  | Выбор объема рассчитываемых[ индексов | Наличие |  |  |
|  | Настройка пользователем функций кнопок на панели управления | Наличие |  |  |
|  | Настройка пользователем функций кнопок ножного переключателя | Наличие |  |  |
| 16. | Комплект поставки |  |  |  |
|  | Стандартная консоль с вышеперечисленными характеристиками | Наличие |  |  |
|  | Анатомический М-режим, не менее 3 линий сканирования | Наличие |  |  |
|  | Панорамное отображение в реальном режиме времени с вышеперечисленными характеристиками | Наличие |  |  |
|  | Пакеты прикладных программ измерений и вычислений для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, кардиологии, исследования малых органов, урологии, педиатрии и неонатологии, исследования перифирических сосудов | Наличие |  |  |
|  | Постоянно-волновой доплер с вышеперечисленными характеристиками | Наличие |  |  |
|  | Тканевый доплер с вышеперечисленными характеристиками | Наличие |  |  |
|  | Цветной тканевый доплер (TVI) с вышеперечисленными характеристиками | Наличие |  |  |
|  | Энергетический тканевый доплер (TEI) с вышеперечисленными характеристиками | Наличие |  |  |
|  | Импульсно-волновой доплер (TVD) с вышеперечисленными характеристиками | Наличие |  |  |
|  | Тканевый М-режим (TVM) с вышеперечисленными характеристиками | Наличие |  |  |
|  | Конвексный датчик | Диапазон частот: 1,5-5,5 МГц; рабочие частоты в В-режиме: 2,5/3,0/3,5/5,0 МГц; тканевая гармоника: 3,8/4,5/5,0 МГц; доплер. частота и цветовое картирование: 2,2/2,5/2,7/3,1 МГц; радиус, не менее: 50 мм; область применения: абдоминальные, гинекологические исследования, акушерство, исследования периферических сосудов, неврология; использование биопсийных насадок: возможность |  |  |
|  | Линейный датчик | Диапазон частот: 3-12 МГц; рабочие частоты в В-режиме: 5,0/6,5/7,5/10,0 МГц; тканевая гармоника: 8,0/10,0 МГц; доплер. частота и цветовое картирование: 4,2/5.0/5,7 МГц; длина, не более: 40 мм; область применения: малые органы, периферические сосуды, мускулатура (общие и специфические исследования, в т.ч. пенис, сухожилия, суставы), нервы, ортопедия абдоминальные педиатрические исследования, нейросонография; использование биопсийных насадок: возможность |  |  |
|  | Микроконвексный внутриполостной датчик ректально-вагинального применения с изогнутой ручкой | Диапазон частот: 3,6-10,0 МГц; рабочие частоты в В-режиме: 4,0/5,0/6,5/8,0 МГц; тканевая гармоника: 8,0/9,0/10,0 МГц; доплер. частота и цветовое картирование: 4,4/5,0 МГц; радиус, не более: 10 мм; область применения: гинекология, акушерство, урология. |  |  |
|  | Датчик с фазированной решеткой | Диапазон рабочих частот: 1,3-4,5 МГц, рабочие частоты в В-режиме: 2,0/2,5/3,0/3,5 МГц; тканевая гармоника: 3,0/3,6/4,4 МГц; доплер. частота и цветовое картирование: 1,8/2,0/2,3/2,5 МГц. область применения: кардиологические исследования у взрослых, транскраниальные исследования; неврология. |  |  |
|  | Видеопринтер черно-белый | Наличие |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания, мощностью не менее 1000 ВА | Наличие |  |  |
| 17. | Иные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара (при наличии) |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Примечание:

1.Участник размещения заказа может прикладывать информацию о характеристиках товара (в произвольной форме), а так же любые документы, положительно его характеризующие.

2. Графа «Наличие функции или величина параметра, предлагаемые участником» является обязательной для заполнения участником размещения заказа.

3. Отсутствие предложения участника размещения заказа о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара и будет являться основанием для признания заявки несоответствующей требованиям конкурсной документации и принятия решения об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе.

4. К заявке необходимо приложить форму № 5 в электронном виде в формате Microsoft Word или Microsoft Excel.

Руководитель организации   	___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 6

На бланке организации

Дата, исх. номер

Предложение О СРОКАХ (ПЕРИОДАХ) ПОСТАВКИ ТОВАРА

Изучив конкурсную документацию на право заключения с МБУЗ "Городская поликлиника № 10" гражданско-правового договора на поставку стационарного цветного цифрового ультразвукового сканера, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект гражданско-правового договора, мы ________________________________________________________________________________

(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать гражданско-правовой договор, согласны поставить предусмотренный договором товар в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

Содержание и значимость критерия

| Показатель | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- |
| Срок поставки товара, календарных дней |  |

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Примечание:

1. максимальный срок поставки товара  –  45 календарных  дней с даты заключения гражданско-правового договора;

минимальный срок поставки товара  –  30 календарных дней с даты заключения гражданско-правового договора.

2. Предложение указывается в пределах сроков, установленных в конкурсной документации.

3. Отсутствие предложения участника размещения заказа о сроках (периодах) поставки товара или представление указанной информации с нарушением установленной формы будет являться основанием для признания заявки несоответствующей требованиям конкурсной документации и принятия решения об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе.

Форма № 7

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ

НА ПРАВО ПОДПИСИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

(оформляется при необходимости)

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица-участника размещения заказа по учредительным документам)

уполномочивает _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ № _________ выдан _____________________________________ «____» ________________

представлять интересы   ________________________________________________________

(наименование юридического лица - участника размещения заказа)

при подготовке заявки на участие в открытом  конкурсе на право заключения гражданско-правового договора на поставку стационарного цветного цифрового ультразвукового сканера, для чего уполномоченному лицу предоставляется право подписи документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе.

Подпись  уполномоченного лица _______________________________   удостоверяю.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 8

На бланке организации

Дата, исх. номер

ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Начальнику управления муниципального заказа

администрации города

Е.В. Шабановой

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации открытого конкурса на поставку стационарного цветного цифрового ультразвукового сканера:

| № п/п | Раздел конкурсной документации | Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которой следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 9

На бланке организации

Дата, исх. номер

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ (ОТЗЫВЕ) ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Начальнику управления муниципального заказа

администрации города

Е.В. Шабановой

Уведомление

об изменении (отзыве) заявки на участие

в открытом  конкурсе

Настоящим письмом ________________________________________________________

(наименование организации-участника)

уведомляет Вас, что вносит изменения в свою Заявку (отзывает свою Заявку) на участие в открытом конкурсе на поставку стационарного цветного цифрового ультразвукового сканера.

Подать изменения к Заявке на участие в конкурсе (забрать Заявку на участие в конкурсе) доверяем работнику нашей организации ____________________________________ ________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. работника, № паспорта, кем и когда паспорт выдан).

Приложение: копия расписки в получении заявки на участие в конкурсе.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Часть II

Проект ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

проект

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № ___

г. Иваново	         		            	                                        «____»__________________

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 10», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Чухина Антона Ивановича,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________, с другой стороны, руководствуясь __________________________________________________ от __________ № ______, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать медицинское оборудование (далее – «Товар») Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить поставленый Товар на условиях настоящего Договора.

Товар по настоящему Договору поставляется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).

1.2. Заказчик осуществляет прием и проверку на соответствие поставленного Поставщиком Товара по количеству, комплектности и  другим характеристикам Товара.

1.3. Срок поставки Товара составляет ______________________ дней с даты заключения настоящего Договора.

1.4. Датой поставки Товара будет являться дата ввода Товара в эксплуатацию и обучения сотрудников, что должно быть подтверждено актом приема-передачи Товара и актом ввода в эксплуатацию.

2. Качество Товара

2.1. Поставляемый Товар должен быть новым, иметь упаковку без признаков повреждения, соответствующую государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно – технической документации. Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, должно подтверждаться сертификатами качества и иными документами в соответствии с действующим законодательством (сертификат соответствия Госстандарта России, регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства здравоохранения и социального развития РФ), Инструкция пользователя, технический паспорт).

2.2. В случае поставки импортного Товара сертификат качества должен быть оформлен на русском языке.

2.3. Гарантийный срок на Товар составляет 18 месяцев с момента ввода Товара в эксплуатацию.

2.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.

2.5. Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и комплектности Товара в течение 30 (тридцати) дней после его приемки и вводу в эксплуатацию. Дата приемки соответствует дате, указанной на накладной.

2.6. Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 20 рабочих дней с момента получения от Заказчика претензии по качеству.

2.7. Поставка недостающей комплектации или замена негодного Товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика.

Срок для ответа Поставщика на претензию устанавливается в 3 рабочих дня с момента получения Поставщиком или его представителем письменной претензии от Заказчика или его представителей.

2.8. Маркировка на упаковке должна быть четкой и выполнена несмываемой краской.

Требования к упаковке и маркировке должны отвечать требованиям, установленным нормативной документацией.

2.9. В случае поставки импортного Товара маркировка индивидуальной упаковки и инструкция должны быть оформлены на русском языке.

3. Сроки, порядок поставки, приемка Товара

3.1. Поставщик самостоятельно определяет способ и порядок доставки Товара Заказчику.

  - Разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

  - Право собственности на Товар, поставляемый по настоящему Договору, равно как и связанные с ним риски случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента окончания  разгрузки Товара у Заказчика.

3.4. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям.

3.5. Поставщик, допустивший поставку некомплектного Товара, обязан заменить его на комплектный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика.

3.6. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование Товара, комплектация, количество, стоимость Товара.

3.7. В случае отказа Заказчика сделать отметки об отказе в приемке Товара факт отказа удостоверяется актом, составленным представителем Поставщика в присутствии уполномоченных представителей Заказчика.

4. Цена и порядок расчетов

  - Цена Договора составляет ___________________(_____________________) рублей, в том числе НДС___________(__________) рублей.

Цена Договора включает в себя стоимость Товара, расходы на перевозку, расходы по сертификации, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, ввод Товара в эксплуатацию и обучение сотрудников, а также другие обязательные платежи, связанные с исполнением Договора.

  - Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором условий исполнения Договора.

  - Расходы, связанные с упаковкой, хранением, оформлением необходимой документации, погрузкой и доставкой Товара до склада Заказчика, несет Поставщик.

  - Оплата по Договору производится по факту поставки Товара, его монтажа, проведения пуско-наладочных работ, ввода в эксплуатацию, демонстрации работы Товара и проведения инструктажа специалистов, что должно быть подтверждено актом приема-передачи оборудования и актом ввода в эксплуатацию.

  - Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 рабочих дней после предоставления заказчику следующих документов: счета на поставленный товар, счета-фактуры, товарно-транспортной накладной с отметкой заказчика о приемке товара, акта приема-передачи оборудования, акта ввода в эксплуатацию.

  - Оплата производится за счет средств бюджета города Иванова (субвенции из областного бюджета).

  - Валютой платежа является российский рубль.

  - Все расчеты с Поставщиком производит Заказчик.

5. Права и обязанности Поставщика

- Поставить Заказчику Товар свободным от  любых прав третьих лиц.

- Произвести за свой счет оплату расходов, связанных с доставкой Товара до Заказчика.

- Обеспечить  надлежащую  упаковку   и   маркировку  Товара.   Упаковка  Товара  должна обеспечивать сохранность при его транспортировке при  условии бережного с ним обращения.

- Передать Заказчику одновременно с передачей Товара принадлежности Товара, а также относящиеся к нему документы (паспорта, сертификаты, санитарно-гигиенические заключения, инструкцию пользователя на русском языке от производителя, другие документы, предусмотренные законом или иными правовыми актами и т. д.).

- Произвести монтаж и выполнение пуско-наладочных работ, обучение персонала Заказчика, составив соответствующий акт об этом.

- Поставщик обязан предоставить вместе с Товаром гарантии производителя и Поставщика на Товар.

6. Обязанности Заказчика

  - Принять Товар немедленно после его доставки, и в случае его соответствия настоящему Договору   по   качеству,   комплектности, техническим характеристикам  предоставить   уполномоченному представителю Поставщика экземпляр соответствующего документа об этом. При выявлении несоответствия Товара настоящему Договору по комплектности, качеству, техническим характеристикам должен быть составлен соответствующий акт совместно с представителем Поставщика.

  - Обеспечить ответственное хранение Товара до момента его замены или принятия в случае выявления несоответствий или недостатков Товара, уведомив об этом Поставщика незамедлительно.

  - Оплатить поставленный Товар с соблюдением размера, порядка и формы расчетов, предусмотренных настоящим Договором.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик обязуется по требованию Заказчика уплатить неустойку в размере одной шестнадцатой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Договора за каждый день просрочки.

При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе назначить Поставщику разумный срок для замены Товара ненадлежащего качества на качественный. В случае, если в назначенный Заказчиком срок Поставщик не произведет требуемую замену Товара, Поставщик оплачивает пени в размере 0,3 % от стоимости Товара, подлежащего замене, за каждый день просрочки, после установленного срока.

7.2. При причинении убытков Заказчику Поставщик возмещает их в виде реального ущерба и упущенной выгоды.

7.3. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства.

8.2. В случае нарушения любой из сторон условий настоящего Договора, другая сторона вправе предъявить претензию к виновной стороне.

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. К претензии прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные заявителем требования, а именно: коммерческий акт (для претензии по поставке). Претензия  рассматривается в течение 3 рабочих дней со дня ее получения. Ответ на претензии дается в письменной форме и подписывается ее руководителем или заместителем руководителя организации. Расходы по возмещению нанесенного ущерба несет виновная сторона.

8.3. Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в судебном порядке в Арбитражном суде Ивановской области.

8.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, действия и последствия которой стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

- 9. Форс-мажор

9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независимые от воли сторон и возникающие после подписания настоящего Договора. При этом время исполнения обязательств по настоящему Договору  соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме  извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.4. Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и настоящим Договором.

10.5. В случае нарушения Поставщиком существенных условий исполнения Договора, в том числе: срок поставки, поставка некачественного Товара и прочие нарушения, которые не будут устранены Поставщиком в срок, установленный Заказчиком, Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства, как существенно изменившиеся и препятствующие исполнению Договора в полном объеме в указанные в Договоре сроки. При наличии указанных обстоятельств Заказчик направляет в адрес Подрядчика соответствующее уведомление, с момента, получения которого Поставщиком, Договор считается расторгнутым по соглашению Сторон

10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик:                                                                                Поставщик:

МБУЗ «Городская поликлиника № 10»

153000,  г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 16

Тел./факс 32 42 06

ИНН 3729004680  КПП  370201001

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Заказчик:                                                                                 Поставщик:

_______________ /Чухин А. И./                                          _______________ /__________

М. П.                                                                                                            М. П.

Приложение №1

к Договору

от «     »                     2012 г.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставки товара по Договору

от  «     »            2012 г.

1.

| Наименование поставляемого товара | Производитель | Ед. изм. | Количество поставляемого товара, ед. | Цена за единицу Товара, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Характеристики поставляемого товара

| № п/п | Наименование функции или параметра | Наличие функции/ величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| ... |  |  |

Поставщик:  ____________ /___________

М. П.

Заказчик: ____________/ Чухин А.И.

М. П.

ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Технические характеристики товара, количество

# Поставка стационарного цветного цифрового ультразвукового сканера в количестве 1 ед.

| № п/п | Наименование функции или параметра | Наличие функции или величина параметра, заданные по техническому заданию |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |
|  | Дата выпуска оборудования, год | не ранее 2012 |  |
| 2. | Общие характеристики прибора |  |  |
| 2.1. | Габариты (занимаемое пространство) и вес |  |  |
|  | Высота, мм | не более 1600 |  |
|  | Ширина, мм | не более 500 |  |
|  | Глубина, мм | не более 900 |  |
|  | Вес, кг | не более 120 |  |
| 2.2. | Питающая сеть |  |  |
|  | Сеть переменного тока |  |  |
|  | Напряжение, В | 100-240 |  |
|  | Частота, Гц | 50/60 |  |
|  | Потребляемая мощность, ВА | не более 800 |  |
| 3. | Пользовательский интерфейс |  |  |
| 3.1. | Клавиатура |  |  |
|  | Выдвижная алфавитно-цифровая клавиатура с подсветкой, которую можно убрать при необходимости | Наличие |  |
|  | Уровни регулировки усиления по глубине | не менее 8 уровней |  |
|  | Интерактивная подсветка клавиатуры и панели управления | Наличие |  |
|  | Регулировки яркости подсветки | не менее 3 уровня |  |
|  | Свободные программируемые клавиши для пользовательских настроек функций | не менее 7 шт. |  |
|  | Настройка чувствительности трекбола (быстрая, средняя, медленная) | Наличие |  |
| 3.2. | Экран управления |  |  |
|  | Сенсорный жидкокристаллический дисплей | Наличие |  |
|  | Диагональ дисплея | не менее 8,4 дюйма |  |
|  | Разрешение | не менее 800 х 600 |  |
|  | Регулировка яркости и контраста | Наличие |  |
|  | Регулировка громкости | Наличие |  |
|  | Звуковое подтверждение нажатия клавиш, настройка уровня звукового сигнала | Наличие |  |
|  | Разделение клавиш управления на функциональные группы | Наличие |  |
|  | Предварительная настройка пользователем элементов сенсорного экрана управления | Наличие |  |
| 3.3. | Дисплей |  |  |
|  | Цветной жидкокристаллический дисплей | Наличие |  |
|  | Крепление на подвижной ручке | Наличие |  |
|  | Складывание монитора при транспортировке | Наличие |  |
|  | Диагональ дисплея | не менее 19 дюймов |  |
|  | Полезная площадь изображения без учета пунктов меню, диагональ | не менее 19 дюймов |  |
|  | Разрешение | не менее 1280 x 1024 |  |
|  | Регулировка яркости и контраста | Наличие |  |
|  | Количество градаций серого | не менее 512 градаций |  |
|  | Встроенные динамики | Наличие |  |
|  | Регулировка громкости | Наличие |  |
|  | Регулировка положения | не менее 23 см вверх/вниз, поворот 45 градусов влево/вправо |  |
| 4. | Эргономика дизайна |  |  |
| 4.1. | Управление |  |  |
|  | Отображаемые на экране логические инструкции (подсказки) для выполнения действий | Наличие |  |
|  | Мягкие контекстные клавиши для быстрого доступа к пунктам меню и настройкам параметров | Наличие |  |
|  | Быстрый доступ к базе данных нажатием одной клавиши | Наличие |  |
|  | Активные параметры на экране, позволяющие легко и быстро проводить необходимую корректировку на дисплее | Наличие |  |
|  | Интерактивное управление с сенсорного дисплея с помощью многофункциональных интуитивных кнопок | не менее 5 |  |
|  | Настройка чувствительности трекбола | не менее 3 уровня |  |
|  | Установка пароля на систему для безопасного хранения данных пациентов | Наличие |  |
|  | Группировка клавиш в зависимости от функциональности | Наличие |  |
|  | Подсветка клавиатуры | Выкл/3 уровня яркости |  |
|  | Звуковая сигнализация нажатия | Выкл/2 уровня громкости |  |
| 4.2. | Режим пониженного энергопотребления системы |  |  |
|  | Автоматическое отключение (излучения) датчиков | Наличие |  |
|  | Запуск заставки дисплея | Наличие |  |
| 5. | Общие характеристики системы |  |  |
| 5.1. | Область применения |  |  |
|  | Абдоминальные исследования | Наличие |  |
|  | Кардиология | Наличие |  |
|  | Гинекология | Наличие |  |
|  | Акушерство | Наличие |  |
|  | Исследование сердца плода | Наличие |  |
|  | Урология | Наличие |  |
|  | Исследование малых органов | Наличие |  |
|  | Педиатрия (кардиология, абдоминальные исследования) | Наличие |  |
|  | Неонаталогия (абдоминальные исследования, кардиология, нейросонография) | Наличие |  |
|  | Опорно-двигательная система | Наличие |  |
|  | Ортопедия | Наличие |  |
|  | Интраоперационое применение | Наличие |  |
|  | Периферические сосуды | Наличие |  |
|  | Транскраниальные исследования | Наличие |  |
|  | Сфокусированная сонография при брюшных травмах | Наличие |  |
|  | Нервы и сухожилия | Наличие |  |
|  | Мускулатура | Наличие |  |
|  | Кардиологические исследования плода | Наличие |  |
|  | Исследования «грудных» пациентов | Наличие |  |
|  | Специальные пакеты прикладных программ для реанимационной медицины | Наличие |  |
|  | Специализированные пакеты измерений для всех типов исследований с классификацией по исследуемым органам | Наличие |  |
|  | Пользовательские настройки | не менее 15 |  |
| 5.2. | Метод сканирования |  |  |
|  | Электронный конвексный | Наличие |  |
|  | Электронный линейный | Наличие |  |
|  | Электронный линейный с наклоном | Наличие |  |
|  | Электронный линейный с трапециевидным сканированием | Наличие |  |
|  | Электронный секторный | Наличие |  |
| 5.3. | Типы датчиков |  |  |
|  | Конвексные | Наличие |  |
|  | Микроконвексные | Наличие |  |
|  | Линейные | Наличие |  |
|  | Фазированные | Наличие |  |
|  | Объемные | Наличие |  |
| 5.4. | Режимы изображений |  |  |
|  | В-режим | Наличие |  |
|  | М-режим | Наличие |  |
|  | Цветовое доплеровское картирование (Color) | Наличие |  |
|  | Цветной М-режим | Наличие |  |
|  | Анатомический М-режим, 3 линии (направляющих) сканирования | Наличие |  |
|  | Энергетический доплер | Наличие |  |
|  | Направленный доплер | Наличие |  |
|  | Двунаправленный доплер | Наличие |  |
|  | Импульсно-волновой доплер | Наличие |  |
|  | Постоянно-волновой доплер | Наличие |  |
|  | 3D методом свободной руки | Наличие |  |
|  | 3D с использованием объемных датчиков | Наличие |  |
|  | 3D с использованием объемных датчиков в реальном режиме времени (4D) | Наличие |  |
|  | Панорамное изображение в реальном режиме времени с индикатором скорости движения датчика | Наличие |  |
|  | Тканевый доплер | Наличие |  |
|  | TVI-режим | Наличие |  |
|  | TEI-режим | Наличие |  |
|  | TVD-режим | Наличие |  |
|  | TVM-режим | Наличие |  |
|  | Использование контрастных агентов | Наличие |  |
| 5.5. | Специальные функции формирования изображения |  |  |
|  | Технология формирования тканевой гармоники | Наличие |  |
|  | Фазово-инверсная гармоника | Наличие |  |
|  | Технология распознавания специфики тканей | Наличие |  |
|  | Наклонное сканирование для линейных датчиков | Наличие, независимо в B, Color/Power, PW/CW режимах |  |
|  | Технология увеличения пространственного разрешения изображения без изменения частоты кадров для линейных датчиков | Наличие |  |
|  | Трапецеидальное изображение для линейных датчиков | Наличие |  |
|  | Технология, которая обеспечивает значительное снижение зернистости изображения для лучшего различия тканей; улучшает детализацию, увеличивая при этом диагностическую достоверность; увеличивает контрастное разрешение без изменения пространственного разрешения для всех датчиков | Наличие |  |
|  | Функция автоматической оптимизации изображения одной кнопкой в режимах B и PW/CW | Наличие |  |
|  | Импульсный доплер для высоких скоростей потоков (HPRF) | Наличие |  |
|  | Мультичастотное сканирование в 2D и доплеровских режимах | Наличие |  |
|  | Регулируемое количество фокусов | не менее 8 |  |
|  | Частота сканирования, кадров/с | не менее 512 |  |
|  | Количество цифровых каналов | не менее 2048 |  |
|  | Динамический диапазон системы, дБ | не менее 212 |  |
| 5.6. | Режимы дисплея |  |  |
|  | Двойной дисплей | Наличие для B, Color и Power режимов |  |
|  | Квадратичный дисплей | Наличие для B, Color и Power режимов |  |
|  | Одновременно В и цветной режим в реальном времени | Наличие |  |
|  | Дуплексный режим | Наличие, одновременно B/B, В и PW/CW, B и TDI,контрастные вещества и ткань |  |
|  | Триплексный режим | Наличие, одновременно B, Color/Power, PW/CW |  |
|  | Ориентация изображения | Влево/вправо; вверх/вниз (1:1, 1:2, полностью) |  |
| 5.7. | Масштабирование |  |  |
|  | Панорамное | 0,8 – 10 раз |  |
|  | Точечное | 1 – 10 раз |  |
|  | Увеличение изображения на всю площадь дисплея (диагональ 17 дюймов) без ухудшения качества детализации | Наличие |  |
|  | Функция «картинка в картинке» | Наличие |  |
|  | Изменение масштаба для реального изображения | Наличие |  |
|  | Изменение масштаба для замороженного изображения | Наличие |  |
|  | Масштабирование при одновременном увеличении частоты кадров и разрешающей способности | Наличие |  |
| 6. | Стандартная консоль |  |  |
|  | 19-дюймовый жидкокристаллический дисплей высокого разрешения | Наличие |  |
|  | Импульсно-волновой доплер | Наличие |  |
|  | Цветовое доплеровское картирование | Наличие |  |
|  | Энергетический доплер | Наличие |  |
|  | Направленный доплер, в т.ч. двунаправленный | Наличие |  |
|  | Технология формирования тканевой гармоники | Наличие |  |
|  | Фазово-инверсная гармоника | Наличие |  |
|  | Режим расширения апертуры линейных датчиков | Наличие |  |
|  | Режим увеличения пространственного разрешения изображения без изменения частоты кадров для линейных датчиков | Наличие |  |
|  | Автоматическая оптимизация изображения одной кнопкой | Наличие |  |
|  | Встроенный жесткий диск емкостью, Гб | не менее 320 |  |
|  | Система накопления и хранения информации, включающая в себя платформу управления информацией о пациенте | Наличие |  |
|  | USB-порты | не менее 5 |  |
|  | Ethernet порт | Наличие |  |
|  | Порты Video (вход/выход), Audio (вход/выход) S-Video (вход/выход)б DVI, VGA (вход/выход), SDI (вход/выход), параллельный, последовательный, видео-принтер цветной, видео-принтер черно-белый, заземление, микрофон | Наличие |  |
|  | Многоязычный интерфейс | 10 языков, в т.ч. русский |  |
|  | Встроенный DVD-RW | Наличие |  |
|  | Количество разъемов для одновременного подключения датчиков | не менее 4 |  |
|  | Сенсорный дисплей управления | Наличие |  |
| 7. | Дополнительные возможности |  |  |
| 7.1. | Дополнительное программное обеспечение |  |  |
|  | DICOM 3.0, в т.ч. создание рабочего листа | Наличие |  |
|  | Анатомический М-режим, 3 направляющие | Наличие |  |
|  | Панорамное изображение в реальном режиме времени | Наличие |  |
|  | 3D-реконструкция методом свободной руки | Наличие |  |
|  | Режим трехмерной реконструкции в реальном режиме времени (4D) | Наличие |  |
|  | Получение изображения с помощью контрастных веществ (для конвексных датчиков) | Наличие |  |
|  | Измерение и анализ толщины комплекса интимамедии (КИМ) сонной артерии | Наличие |  |
|  | Пакеты прикладных программ измерений и вычислений | Наличие |  |
|  | Постоянно-волновой доплер | Наличие |  |
|  | Тканевый доплер | Наличие |  |
|  | Цветной тканевый доплер | Наличие |  |
|  | Энергетический тканевый доплер | Наличие |  |
|  | Импульсно-волновой тканевый доплер | Наличие |  |
|  | Тканевый М-режим | Наличие |  |
|  | Пакеты программ для неотложной медицины | Наличие |  |
| 7.2. | Дополнительные модули |  |  |
|  | Мультичастотные электронные датчики | Наличие |  |
|  | Биопсийные насадки | Наличие |  |
|  | Модуль физио-сигналов с электродами и кабелем | Наличие |  |
|  | Водонепроницаемый ножной переключатель с функцией программирования | Наличие |  |
| 7.3. | Периферические устройства |  |  |
|  | Черно-белый термовидеопринтер | Наличие |  |
|  | Цветной термовидеопринтер | Наличие |  |
|  | Цифровой черно-белый видеопринтер | Наличие |  |
|  | Цифровой цветной видеопринтер | Наличие |  |
|  | Текстовый/графический принтер | Наличие, подключение через USB |  |
|  | Видеомагнитофон | Наличие |  |
|  | DVD рекодер | Наличие |  |
| 8. | Обработка и представление информации |  |  |
| 8.1. | Системная архитектура |  |  |
|  | Технология увеличения временного разрешения в режиме получения полезной информации для получения высококачественного изображения | Наличие |  |
|  | Технология устранения шумов, улучшения отношения сигнал-шум и подчеркивания границ изображения | Наличие |  |
|  | Технология, которая значительно уменьшает «боковые лепестки» одновременно с повышением пространственного и временного разрешения | Наличие |  |
|  | Технология уменьшения артефактов, используя специальную аподизированную передачу, уменьшая шумы в близких областях и увеличивая точность ультразвукового луча для получения более достоверного результата | Наличие |  |
|  | Автоматическое распознавание доплеровского сигнала едва различимых тканей (кровяные клетки) для формирования изображения высокого разрешения | Наличие |  |
|  | Технология увеличения пространственного разрешения изображения без изменения частоты кадров | Наличие |  |
|  | Технология, которая обеспечивает значительное снижение зернистости изображения для лучшего различия тканей; улучшает детализацию, увеличивая при этом диагностическую достоверность; увеличивает контрастное разрешение без изменения пространственного разрешения | Наличие |  |
|  | Технология, обеспечивающая получение более детального изображения для увеличения диагностической достоверности | Наличие |  |
|  | Маневрирование ультразвукового луча для лучшей визуализации, особенно при проведении биопсии | Наличие |  |
|  | Технология, обеспечивающая гомогенизацию на всем поле просмотра вплоть до 30 см глубины, доступна на всех датчиках | Наличие |  |
|  | Технология увеличения контрастности изображения и пространственного разрешения при уменьшении шумов при формировании изображения; улучшает диагностические возможности при исследовании «трудных» пациентов, дающая возможность улучшить качество изображения при сохранении хорошей проникающей способности | Наличие |  |
| 8.2. | Интеллектуальный цифровой процесс обработки изображения |  |  |
|  | Автоматическая оптимизация изображения одной кнопкой | Наличие |  |
|  | Одна кнопка для В и Color режимов для быстрой оптимизации изображения при помощи предустановленных параметров | Наличие |  |
|  | Быстрая подстройка параметров, отображающихся на дисплее | Наличие |  |
| 8.3. | Платформа формирования изображения |  |  |
|  | Полностью цифровое широкополосное формирование | Наличие |  |
|  | Минимальная глубина сканирования, мм | не более 19 |  |
|  | Максимальная глубина сканирования, мм | не менее 308 |  |
|  | Выбор пользователем количества позиций фокусов | Наличие |  |
|  | Динамическая аподизация | Наличие |  |
|  | Динамическая фокусировка | Наличие |  |
|  | Динамическая аппертура | Наличие |  |
| 8.4. | Характеристики датчиков |  |  |
|  | Широкополосная технология | Наличие |  |
|  | Количество основных рабочих частот | не менее 4 |  |
|  | Количество частот тканевой гармоники | не менее 2 |  |
|  | Количество доплеровских частот | не менее 2 |  |
| 9. | Основные характеристики режимов |  |  |
| 9.1. | В-режим |  |  |
|  | Шаг изменения акустической мощности, % | не более 3 |  |
|  | Динамический диапазон, дБ | 30-100 |  |
|  | Шаг изменения динамического диапазона, дБ | не более 5 |  |
|  | Усиление по глубине с отображением выполненных функций на любой глубине | не менее 8 уровней |  |
|  | Максимальная частота сканирования | 512 кадров/с |  |
|  | Максимальное количество фокусов | не менее 4 |  |
|  | Количество позиций фокусов | не менее 8 |  |
|  | Технология распознавания специфики тканей | Наличие, мягкая ткань, мышечная, жировая, жидкость |  |
|  | Изменение плотности линий | Наличие, высокая, низкая |  |
|  | Технология увеличения временного разрешения и частоты кадров в режиме реального времени во время построения изображения высокого качества | Выкл/2 уровня |  |
|  | Усреднение по фреймам, позиции, не менее | 0 – 7 |  |
|  | Сглаживание, позиции, не менее | 1 – 4 |  |
|  | Подавление шумов, позиции, не менее | 0 – 3 |  |
|  | Предустановочные группы комбинаций параметров в В-режиме | не менее 8 |  |
|  | Предустановочные группы комбинаций параметров в THI-режиме | не менее 8 |  |
|  | Карты колоризации (псевдоокрашивания), шт. | не менее 10 |  |
|  | Карты серого, позиции, не менее | 1 – 8 |  |
|  | Преобразование кривой серого | Наличие |  |
|  | Отсечение серого | Наличие |  |
|  | Гамма-коррекция | Наличие |  |
|  | Поворот | 0, 90, 180, 270 |  |
|  | Переворот слева/направо | Наличие |  |
|  | Переворот сверху/вниз | Наличие |  |
|  | Подключение и отключение технологии формирования тканевой гармоники | Наличие |  |
|  | Подключение и отключение технологии, которая обеспечивает значительное снижение зернистости изображения для лучшего различия тканей; улучшает детализацию, увеличивая при этом диагностическую достоверность; увеличивает контрастное разрешение без изменения пространственного разрешения | Наличие |  |
|  | Высокая частота повторения кадров | Вкл/выкл |  |
|  | Увеличение апертуры на линейном датчике | Вкл/выкл |  |
|  | Автоматическая оптимизация изображения одним нажатием | Наличие |  |
| 9.2. | M-режим |  |  |
|  | Режим дисплея | Прокрутка |  |
|  | Скорость прокрутки | 1-6 |  |
|  | Динамический диапазон, отображаемый на дисплее, дБ | 30 – 100 |  |
|  | Шаг изменения динамического диапазона, дБ | не более 5 |  |
|  | Шаг изменения акустической мощности, % | не более 3 |  |
|  | Смягчение, позиции, не менее | 0 – 4 |  |
|  | Карты серого, позиции, не менее | 1 – 8 |  |
|  | Карты колоризации (псевдоокрашивания), шт. | не менее 10 |  |
|  | Метка времени | Вкл/выкл |  |
|  | Формат дисплея | Лево/право, 1:1, 1:2. полностью |  |
|  | Регулировка усиления по глубине | не менее 8 уровней |  |
|  | Предустановочные группы комбинаций параметров в М-режиме | не менее 8 |  |
| 9.3. | Color режим |  |  |
|  | Усиление | не уже 100 |  |
|  | Предустановочные группы комбинаций параметров в Color-режиме | не менее 8 |  |
|  | Шаг изменения акустической мощности, % | не более 3 |  |
|  | Базовая линия | не менее 17 уровней |  |
|  | Автоматическая оптимизация изображения одним нажатием | Наличие |  |
|  | Карты колоризации (псевдоокрашивания), шт. | не менее 19 |  |
|  | Фильтры стенок, позиции, не менее | 0 – 7 |  |
|  | Изменение плотности линий | Наличие, высокая, низкая |  |
|  | Смягчение, позиции, не менее | 0 – 4 |  |
|  | Персистенция, позиции, не менее | 0 – 4 |  |
|  | Контрастность, позиции, не менее | 0 – 3 |  |
|  | Инверсия карты | Наличие |  |
|  | Количество фокусных позиций, не менее | 10 |  |
|  | Автоматическая подстройка размера 2D изображения согласно ROI | Наличие |  |
|  | Одновременно В Color в реальном времени | Наличие |  |
| 9.4. | PW/CW режим |  |  |
|  | Доплеровские частоты | не менее 2 |  |
|  | Диапазон PRF, кГц | 0,726 ÷ 20,661 |  |
|  | Диапазон скоростей для PW-режима, см/с | 8,34 см/с ÷ 5091 |  |
|  | Диапазон скоростей для СW -режима, см/с | 138,6 см/с ÷ 17741,94 |  |
|  | Базовая линия | не менее 9 уровней |  |
|  | Скорость прокрутки | 1 - 6 |  |
|  | Размер образца, мм | 0,5 – 20 |  |
|  | Шаг изменения размера образца, мм | не более 0,5 |  |
|  | Шаг изменения, | не более 1 |  |
|  | Быстрый угол | -60, 0, 60 |  |
|  | Карты колоризации (псевдоокрашивания), шт. | не менее 10 |  |
|  | Фильтры стенок | не менее 5 уровней |  |
|  | Автотрассировка | Наличие |  |
|  | Автоматический обсчет | Наличие |  |
|  | Область оконтуривания | Наличие, сверху, снизу, все |  |
|  | Дуплексный режим | Наличие |  |
|  | Триплексный режим | Наличие |  |
|  | Сглаживание трассировки, позиции, не менее | Выкл., 0 – 4 |  |
|  | Чувствительность трассировки, позиции, не менее | 0 – 5 |  |
|  | Включение и выключение звука | Наличие |  |
|  | Включение и выключение полного экрана | Наличие |  |
|  | Включение и выключение метки времени | Наличие |  |
|  | Формат дисплея | Лево/право, 1:1, 1:2. полностью |  |
|  | Включение и выключение функции HPRF | Наличие |  |
|  | Шаг изменения акустической мощности, % | не более 3 |  |
|  | Динамический диапазон, дБ | 24-72 |  |
|  | Шаг изменения динамического диапазона, дБ | не более 2 |  |
|  | Инверсия | Наличие |  |
|  | Карты серого, уровни | 1-8 |  |
|  | Постобработка сигнала | Кривая, гамма коррекция, коррекция серого |  |
|  | Метка времени | Наличие |  |
| 9.5. | Power/DirPower режимы |  |  |
|  | Динамический диапазон, отображаемый на дисплее, дБ | 10 – 70 |  |
|  | Шаг изменения динамического диапазона, дБ | не менее 5 |  |
|  | Предустановочные группы комбинаций параметров в Power-режиме | не менее 8 |  |
|  | Количество карт энергетического и направленного доплера, шт. | не менее 8 |  |
|  | Шаг изменения акустической мощности, % | не более 3 |  |
|  | Изменение плотности линий | Наличие, высокая, низкая |  |
|  | Фильтры стенок | не менее 8 уровней |  |
|  | Смягчение, позиции, не менее | 0 – 4 |  |
|  | Персистенция, позиции, не менее | 0 – 4 |  |
|  | Контрастность, позиции, не менее | 0 – 3 |  |
|  | Инверсия карты | Наличие |  |
|  | Одновременно В Color в реальном времени | Наличие |  |
|  | Двойной динамический дисплей | Наличие |  |
| 9.6. | Объемное изображение (3D/4D) |  |  |
|  | Метод | Развернутый, линейный |  |
|  | Расстояние (для 3D методом свободной руки), мм | 10 – 200 |  |
|  | Шаг изменения, мм | не более 10 |  |
|  | Угол в градусах | 10 – 80 |  |
|  | Шаг изменения | не более 2 |  |
|  | Качество для статичного объемного изображения | 5 различных уровней |  |
|  | Смягчение, позиции, не менее | 0 – 20 |  |
|  | Различные типы редактирования контуров и глубины | Наличие |  |
|  | Формат дисплея | Одинарный, двойной, квадратичный |  |
|  | Быстрое изменение угла поворота | 0, 90, 180, 270 |  |
|  | Текущее изображение | Три проекции и объемное изображение |  |
|  | Регулировка объема | Наличие |  |
|  | Количество объемов в секунду при сканировании 4D, объемов/с | не менее 30 |  |
|  | Угол | не менее 70 |  |
|  | Интенсивность 3D | Максимальная, минимальная, по типу рентгеновского излучения, поверхностная |  |
|  | 3D реконструкция из сохраненной ранее 2D петли | Наличие |  |
|  | Мультиплановый анализ | Наличие |  |
|  | Режим инверсии | Наличие |  |
|  | Получение изображений ЦДК в режиме статического 3D | Наличие |  |
|  | Режим 3D для получения объемного среза с задаваемой толщиной | Наличие |  |
|  | Программа автоматического расчета объемов в режиме объемной реконструкции | Наличие |  |
|  | Количество уровней коррекции изображения | не менее 6 |  |
|  | Совмещение с режимом многолучевого сканирования и кодированной гармоникой | Наличие |  |
|  | Одновременное отображение с фундаментальным изображением | Наличие |  |
| 9.7. | Тканевая доплерография (режимы TVI, TEI, TVD,TVM) |  |  |
|  | Базовая линия | не менее 17 уровней, 9 уровней для TVD |  |
|  | Предустановочные группы комбинаций параметров в TVI-режиме, шт. | не менее 8 |  |
|  | Предустановочные группы комбинаций параметров в TEI-режиме, шт. | не менее 8 |  |
|  | Двойной динамический дисплей в реальном режиме времени | Наличие |  |
|  | Смягчение, позиции, не менее | 0 - 4 |  |
|  | Персистенция, позиции, не менее | 0 - 4 |  |
|  | Фильтры стенок | не менее 8 уровней, для TVD 5 уровней |  |
|  | Инверсия карты | Наличие |  |
|  | Количество фокусных позиций | не менее 10 |  |
|  | Количество карт колоризации | не менее 10 |  |
|  | Динамический диапазон | не уже 10-70 дБ, для TVD 24-72 дБ |  |
|  | Шаг изменения, дБ | не более 5 |  |
|  | Шаг изменения, % | не более 3 |  |
|  | Быстрый угол | -60, 0, 60 |  |
|  | Чувствительность | не менее 6 уровней |  |
|  | Авторасчеты | Наличие |  |
|  | Автотрассировка | Наличие |  |
|  | Тип трассировки | Сверху, снизу, все |  |
|  | Дуплексный режим | Наличие |  |
|  | Триплексный режим | Наличие |  |
|  | Карты серого, шт. | не менее 8 |  |
|  | Шаг изменения | не более 1 |  |
|  | Размер образца, мм | 0,5-20 |  |
|  | Шаг изменения, мм | не более 0,5 |  |
|  | Метка времени | Наличие |  |
|  | Постобработка | Наличие |  |
| 9.8. | Панорамное изображение |  |  |
|  | Отображение в реальном времени | Наличие |  |
|  | Отображение реального размера объекта | Наличие |  |
|  | Подгонка размера | Наличие |  |
|  | Линейка | Наличие |  |
|  | Карты колоризации, 10 шт. | не менее |  |
|  | Угол поворота | 0-360 |  |
|  | Шаг изменения угла | не более 5 |  |
|  | Длина, мм | не менее 120 |  |
|  | Индикатор скорости движения датчика | Наличие |  |
| 10. | Кинопетля |  |  |
|  | Режимы | 2D, М, спектральный доплер, цветной, энергетический, направленный |  |
|  | Просмотр в дуплексном и триплексном режимах | Одновременный и независимый |  |
|  | Просмотр ЭКГ кривых | Наличие |  |
|  | Максимальный размер кинопетли в В, Color, Power, DirPower режимах, | не менее 6156 кадров |  |
|  | Максимальная продолжительность кинопетли в М-режиме, в режиме спектрального доплера, с | не менее 130 |  |
|  | Различные скорости просмотра | Наличие |  |
|  | Выбор пользователем начала и конца сохраненной кинопетли | Наличие |  |
|  | Постоянное хранение на жестком диске и на дисплее в реальном времени и дуплексных режимах | Наличие |  |
|  | Функция слайд-шоу | Наличие |  |
|  | Максимальная продолжительность ролика, минут | не менее 8 |  |
| 11. | Система накопления и хранения информации |  |  |
|  | Управление информацией о пациенте | Наличие |  |
|  | Быстрое сохранение изображений и кинопетли | Наличие |  |
|  | Автоматический просмотр изображений, просмотр иконок | Наличие |  |
|  | Автономная система анализа | Наличие |  |
|  | Профессиональные клинические отчеты со встроенными изображениями | Наличие |  |
|  | Интерактивный поиск по данным пациента и по ключевому слову | Наличие |  |
|  | Интеллектуальное дублирование данных | Наличие |  |
|  | Поддержка DICOM для транспортировки и сохранения данных на сервере в DICOM формате | Возможность |  |
| 12. | Память |  |  |
|  | Встроенный жесткий диск, Гб | не менее 320 |  |
|  | Встроенный DVD-R/W | Наличие |  |
|  | USB порты | Наличие |  |
|  | Хранение изображений в форматах | BMP, JPEG, DCM, FRM,TIFF |  |
|  | Хранение кинопетли в форматах | AVI, DCM, CIN |  |
| 13. | Измерения и расчеты |  |  |
| 13.1. | Общие исследования в В-режиме |  |  |
|  | Глубина | Наличие |  |
|  | Расстояние | Наличие |  |
|  | Угол | Наличие |  |
|  | Площадь | Наличие |  |
|  | Объем | Наличие |  |
|  | Пересечение | Наличие |  |
|  | Параллельные линии | Наличие |  |
|  | Длина отрезка | Наличие |  |
|  | Отношение | Наличие |  |
|  | Профиль | Наличие |  |
|  | Гистограмма | Наличие |  |
|  | Скорость | Наличие |  |
| 13.2. | Общие исследования в М-режиме |  |  |
|  | Расстояние | Наличие |  |
|  | Время | Наличие |  |
|  | Наклон | Наличие |  |
|  | Частота сердечных сокращений | Наличие |  |
|  | Общие исследования цветного режима | Наличие |  |
|  | Цвет скорости | Наличие |  |
| 13.3. | Общие исследования в PW/CW-режиме |  |  |
|  | Скорость | Наличие |  |
|  | Ускорение | Наличие |  |
|  | Индекс резистентности | Наличие |  |
|  | Спектр линии | Наличие |  |
|  | Частота сердечных сокращений | Наличие |  |
|  | Время | Наличие |  |
| 14. | Пакеты прикладных программ клинического анализа |  |  |
| 14.1. | Абдоминальные исследования |  |  |
|  | Специфические расчеты для различных органов | не менее 35 |  |
| 14.2. | Акушерство |  |  |
|  | Доступные акушерские формулы | не менее 150 |  |
|  | Специфические индексы | не менее 90 |  |
|  | В том числе |  |  |
|  | Измерения плода | Наличие |  |
|  | Расчет массы плода | Наличие |  |
|  | Расчет параметров | Отношение головка-туловище, отношение длина бедра-тулдовище, отношение длина бедра-бипариетальный размер, AXT (переднезадний диаметр тела х поперечный диаметр тела) |  |
|  | Индекс амниотической жидкости | Наличие |  |
|  | Биофизический профиль плода | Наличие |  |
|  | Доплеровские исследования (измерения) плода | Наличие |  |
|  | Обследование многоплодности | Наличие |  |
|  | Ожидаемая дата родов | Наличие |  |
|  | Кривая развития плода | 4 кривых на дисплее для сравнения |  |
|  | Оценка роста плода | Наличие |  |
|  | Отслеживание внутриутробного развития плода | Наличие |  |
| 14.3. | Кардиология |  |  |
|  | Специфические кардиологические расчеты | не менее 170 |  |
|  | В том числе |  |  |
|  | Измерения функции левого желудочка |  |  |
|  | Метод однопланового эллипса | Наличие |  |
|  | Метод бипланового эллипса | Наличие |  |
|  | Метод Буллета | Наличие |  |
|  | Метод Симпсона | Наличие |  |
|  | Метод однопланового эллипса (Симпсона) | Наличие |  |
|  | Метод бипланового эллипса (Симпсона) | Наличие |  |
|  | Метод Куба | Наличие |  |
|  | Метод Тейхольца | Наличие |  |
|  | Метод Гибсона | Наличие |  |
|  | Измерения и исследования левого желудочка | Наличие |  |
|  | Измерения и исследования правого желудочка | Наличие |  |
|  | Измерения и исследования аорты | Наличие |  |
|  | Измерения и исследования главной легочной артерии | Наличие |  |
|  | Измерения и исследования митрального клапана | Наличие |  |
|  | Измерения и исследования трехстворчатого клапана | Наличие |  |
|  | Измерения и исследования легочного клапана | Наличие |  |
|  | Измерения и исследования клапана легочной вены | Наличие |  |
|  | Объемный расход | Наличие |  |
|  | Частота сердечных сокращений | Наличие |  |
| 14.4. | Гинекология |  |  |
|  | Специализированные расчеты | не менее 20 |  |
|  | В том числе |  |  |
|  | Эндометрий | Наличие |  |
|  | Матка | Наличие |  |
|  | Шейка матки | Наличие |  |
|  | Отношение матка/шейка матки | Наличие |  |
|  | Яичник | Наличие |  |
|  | Фолликул | Наличие |  |
| 14.5. | Малые органы |  |  |
|  | Специализированные пакеты | не менее 12 |  |
| 14.6. | Урология |  |  |
|  | Специализированные пакеты | не менее 30 |  |
|  | В том числе |  |  |
|  | Простата | Наличие |  |
|  | Левый/правый семенной пузырек | Наличие |  |
|  | Левая/правая почка | Наличие |  |
|  | Левый/правый надпочечник | Наличие |  |
|  | Остаточный объем мочи | Наличие |  |
|  | Левое/правое яичко | Наличие |  |
| 14.7. | Ортопедия |  |  |
|  | Диагностика вывиха тазобедренного сустава | Наличие |  |
| 14.8. | Периферические сосуды |  |  |
|  | Специализированные исследования | не менее 70 |  |
|  | В том числе |  |  |
|  | Исследование сонной артерии | Наличие |  |
|  | Исследование спинномозговой артерии | Наличие |  |
|  | Исследование подключичной артерии | Наличие |  |
|  | Исследование сосудов верхних конечностей | Наличие |  |
|  | Исследование сосудов нижних конечностей | Наличие |  |
|  | Стеноз | Наличие |  |
| 15. | Системные установки |  |  |
|  | Количество пользовательских установок | не менее 15 |  |
|  | Пользовательские установки названия режима исследования | Наличие |  |
|  | Пользовательские установки названия режима исследования | Наличие |  |
|  | Пользовательские установки общих измерений для каждого режима | Наличие |  |
|  | Пользовательские установки пакетов измерений | Наличие |  |
|  | Пользовательские установки акушерских формул | Наличие |  |
|  | Пользовательские установки библиотеки комментариев | Наличие |  |
|  | Выбор объема рассчитываемых[ индексов | Наличие |  |
|  | Настройка пользователем функций кнопок на панели управления | Наличие |  |
|  | Настройка пользователем функций кнопок ножного переключателя | Наличие |  |
| 16. | Комплект поставки |  |  |
|  | Стандартная консоль с вышеперечисленными характеристиками | Наличие |  |
|  | Анатомический М-режим, не менее 3 линий сканирования | Наличие |  |
|  | Панорамное отображение в реальном режиме времени с вышеперечисленными характеристиками | Наличие |  |
|  | Пакеты прикладных программ измерений и вычислений для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, кардиологии, исследования малых органов, урологии, педиатрии и неонатологии, исследования перифирических сосудов | Наличие |  |
|  | Постоянно-волновой доплер с вышеперечисленными характеристиками | Наличие |  |
|  | Тканевый доплер с вышеперечисленными характеристиками | Наличие |  |
|  | Цветной тканевый доплер (TVI) с вышеперечисленными характеристиками | Наличие |  |
|  | Энергетический тканевый доплер (TEI) с вышеперечисленными характеристиками | Наличие |  |
|  | Импульсно-волновой доплер (TVD) с вышеперечисленными характеристиками | Наличие |  |
|  | Тканевый М-режим (TVM) с вышеперечисленными характеристиками | Наличие |  |
|  | Конвексный датчик | Диапазон частот: 1,5-5,5 МГц; рабочие частоты в В-режиме: 2,5/3,0/3,5/5,0 МГц; тканевая гармоника: 3,8/4,5/5,0 МГц; доплер. частота и цветовое картирование: 2,2/2,5/2,7/3,1 МГц; радиус, не менее: 50 мм; область применения: абдоминальные, гинекологические исследования, акушерство, исследования периферических сосудов, неврология; использование биопсийных насадок: возможность |  |
|  | Линейный датчик | Диапазон частот: 3-12 МГц; рабочие частоты в В-режиме: 5,0/6,5/7,5/10,0 МГц; тканевая гармоника: 8,0/10,0 МГц; доплер. частота и цветовое картирование: 4,2/5.0/5,7 МГц; длина, не более: 40 мм; область применения: малые органы, периферические сосуды, мускулатура (общие и специфические исследования, в т.ч. пенис, сухожилия, суставы), нервы, ортопедия абдоминальные педиатрические исследования, нейросонография; использование биопсийных насадок: возможность |  |
|  | Микроконвексный внутриполостной датчик ректально-вагинального применения с изогнутой ручкой | Диапазон частот: 3,6-10,0 МГц; рабочие частоты в В-режиме: 4,0/5,0/6,5/8,0 МГц; тканевая гармоника: 8,0/9,0/10,0 МГц; доплер. частота и цветовое картирование: 4,4/5,0 МГц; радиус, не более: 10 мм; область применения: гинекология, акушерство, урология. |  |
|  | Датчик с фазированной решеткой | Диапазон рабочих частот: 1,3-4,5 МГц, рабочие частоты в В-режиме: 2,0/2,5/3,0/3,5 МГц; тканевая гармоника: 3,0/3,6/4,4 МГц; доплер. частота и цветовое картирование: 1,8/2,0/2,3/2,5 МГц. область применения: кардиологические исследования у взрослых, транскраниальные исследования; неврология. |  |
|  | Видеопринтер черно-белый | Наличие |  |
|  | Источник бесперебойного питания, мощностью не менее 1000 ВА | Наличие |  |

2. Требование к качеству и безопасности поставляемого товара

Поставляемое оборудование должно быть новым. Иметь упаковку без признаков повреждения, соответствующую государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации. Товар должен сопровождаться при поставке следующими документами: сертификат соответствия Госстандарта России, регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства здравоохранения социального развития РФ) Инструкция пользователя, технический паспорт или и техническое описание оборудования, сервисная документация на русском языке.

# Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора

Результаты изучения рынка:

| Наименование товара | Цена участника исследования, руб. |  |  | Среднерыночная цена, руб. | Начальная цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 |  |  |
| Стационарный цветной цифровой ультразвуковой сканер | 2 500 000,00 | 2 450 000,00 | 2 550 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |

# Дата сбора данных – февраль 2012

Приложение

к конкурсной документации

Заявка на участие в открытом конкурсе

Наименование открытого конкурса:

поставка стационарного цветного цифрового ультразвукового сканера

Регистрационный номер заявки:

(заполняется уполномоченным органом)

Наименование участника

размещения заказа:           _________________________________________________________________

(вправе не указывать)

Не вскрывать до  23.04.2012  14  час. 00 мин.